## DemoTests
name | enabled | main_menu_label | main_menu_xy | side_menu_label | side_menu_xy | data_view_label | data_view_xy | fixed_text | meas_low | meas_high | meas_unit | ratio_low | ratio_high | ratio_text | ratio_unit | reset | timestamp_count | modbus_addr | modbus_type | modbus_low | modbus_high | modbus_unit | modbus_aggre_selection | notes
테스트 케이스 식별자 | TRUE/FALSE/init | ConfigTouch 컨벤션 (추적용) | 예: 120,50 | (없으면 빈 셀) |  |  |  | 콤마 구분, 화면에 보여야 하는 고정 문자 | 측정값 하한 | 측정값 상한 | 예: V (단위 무관이면 빈 셀) | 가운데 % 영역 숫자 하한 (;로 N개) | 가운데 % 영역 숫자 상한 (;로 N개) | 가운데 영역 텍스트 매칭 (;로 N개, 예: LL; LL; LL; LL) | 예: % / 무관 - 빈 셀 | TRUE -> max/min reset + 시각기록. 비면 skip | 개수; 시간마진(초). 비면 skip | Modbus Map 문서 주소 입력. 내부에서 -1 적용. 세미콜론 다중 | float/uint16/int16/uint32/int32. 1개면 모든 addr에 적용 | 통신값 하한. 세미콜론 다중 | 통신값 상한. 세미콜론 다중 | 통신값 단위 표시용 | A7300 전용. A2700은 blank | 사용자 메모
Max/Min Reset | reset
Demand Reset | reset
VOLTAGE-LL | TRUE | 2 | HOME; HOME; 45, 160; 200, 65 | 1 | 65, 105 |  |  | Line-to-Line Voltage, Max, AB, BC, CA, AVG | 370; 370; 370; 370 | 390; 390; 390; 390 | V | [6 empty] | 4011; 4013; 4015; 4017 | float | 370; 370; 370; 370 | 390; 390; 390; 390 | V |  | 샘플 좌표/임계 — 데모값 380V 기준
VOLTAGE-LL-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 740, 107 | Line-to-Line Voltage Max, Max, AB, BC, CA, AVG | 370; 370; 370; 370 | 390; 390; 390; 390 | V | [6 empty] | 60010; 60012; 60014; 60016 | float | 370; 370; 370; 370 | 390; 390; 390; 390 | V |  | Max 뷰 타이틀/버튼 라벨 및 토글 동작 확인 필요
VOLTAGE-Phase | TRUE | 2 | 200, 65 | 2 | 65, 145 |  |  | Phase Voltage, Max, A, B, C, AVG | 210; 210; 210; 210 | 230; 230; 230; 230 | V | [6 empty] | 4003; 4005; 4007; 4009 | float | 210; 210; 210; 210 | 230; 230; 230; 230 | V
VOLTAGE-Phase-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 740, 107 | Phase Voltage Max, Max, A, B, C, AVG | 210; 210; 210; 210 | 230; 230; 230; 230 | V | [6 empty] | 60002; 60004; 60006; 60008 | float | 210; 210; 210; 210 | 230; 230; 230; 230 | V
VOLTAGE-Fund | TRUE | 2 | 200, 65 | 3 | 65, 185 |  |  | Fundamental Voltage, AB, BC, CA, AVG | 370; 370; 370; 370 | 390; 390; 390; 390 | V | [6 empty] | 4019; 4021; 4023; 4025 | float | 370; 370; 370; 370 | 390; 390; 390; 390 | V |  | Fundamental 화면은 Max 버튼 없음
VOLTAGE-THD | TRUE | 2 | 200, 65 | 4 | 65, 225 |  |  | Total Harmonic Distortion, Max, AB, BC, CA | 0; 0; 0 | 5; 5; 5 | % | [6 empty] | 4065; 4067; 4069 | float | 0; 0; 0 | 5; 5; 5 | %
VOLTAGE-THD-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 740, 107 | Total Harmonic Distortion Max, Max, AB, BC, CA | 0; 0; 0 | 50; 50; 50 | % | [6 empty] | 60032; 60034; 60036 | float | 0; 0; 0 | 50; 50; 50 | %
VOLTAGE-Unbal | TRUE | 2 | 200, 65 | 5 | 65, 265 |  |  | Unbalance Voltage, Max, NEMA, NEMA, Zero-, Sequence, Negative-, Sequence | 0; 0; 0; 0 | 5; 5; 5; 5 | % |  |  | L-N, L-L, U0¦UO, U2 |  |  |  | 4057; 4059; 4061; 4063 | float | 0; 0; 0; 0 | 5; 5; 5; 5 | %
VOLTAGE-Unbal-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 740, 107 | Unbalance Voltage Max, Max, NEMA, NEMA, Zero-, Sequence, Negative-, Sequence | 0; 0; 0; 0 | 5; 5; 5; 5 | % |  |  | L-N, L-L, U0¦UO, U2 |  |  |  | 60024; 60026; 60028; 60030 | float | 0; 0; 0; 0 | 5; 5; 5; 5 | %
VOLTAGE-Freq | TRUE | 2 | 200, 65 | 6 | 65, 305 |  |  | Frequency, Now, Max, Min | 55; 55; 55 | 62; 62; 62 | Hz | [6 empty] | 4071; 60038; 60124 | float | 55; 55; 55 | 62; 62; 62 | Hz |  | Max/Min 동일 화면 표시(버튼 없음)
CURRENT-Phase | TRUE | 3 | 335, 65 | 1 | 65, 105 |  |  | Phase Current, Max, A, B, C, AVG | 4.000; 4.000; 4.000; 4.000 | 6.000; 6.000; 6.000; 6.000 | A | 99.0; 99.0; 99.0; 99.0 | 101.0; 101.0; 101.0; 101.0 |  | % |  |  | 4073; 4075; 4077; 4079 | float | 4.000; 4.000; 4.000; 4.000 | 6.000; 6.000; 6.000; 6.000 | A |  | % 비율 임계는 참조전류 설정에 따라 조정
CURRENT-Phase-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 740, 107 | Phase Current Max, Max, A, B, C, AVG | 4.000; 4.000; 4.000; 4.000 | 6.000; 6.000; 6.000; 6.000 | A | 99.0; 99.0; 99.0; 99.0 | 101.0; 101.0; 101.0; 101.0 |  | % |  |  | 60040; 60042; 60044; 60046 | float | 4.000; 4.000; 4.000; 4.000 | 6.000; 6.000; 6.000; 6.000 | A
CURRENT-Fund | TRUE | 3 | 335, 65 | 2 | 65, 145 |  |  | Fundamental Current, A, B, C, AVG | 4.000; 4.000; 4.000; 4.000 | 6.000; 6.000; 6.000; 6.000 | A | 99.0; 99.0; 99.0; 99.0 | 101.0; 101.0; 101.0; 101.0 |  | % |  |  | 4081; 4083; 4085; 4087 | float | 4.000; 4.000; 4.000; 4.000 | 6.000; 6.000; 6.000; 6.000 | A |  | Fundamental 화면은 Max 버튼 없음
CURRENT-THD | TRUE | 3 | 335, 65 | 4 | 65, 225 |  |  | Total Harmonic Distortion, Max, A, B, C | 1; 1; 1 | 5; 5; 5 | % | [6 empty] | 4113; 4115; 4117 | float | 1; 1; 1 | 5; 5; 5 | %
CURRENT-THD-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 740, 107 | Total Harmonic Distortion Max, Max, A, B, C | 1; 1; 1 | 50; 50; 50 | % | [6 empty] | 60060; 60062; 60064 | float | 1; 1; 1 | 50; 50; 50 | %
CURRENT-TDD | TRUE | 3 | 335, 65 | 5 | 65, 265 |  |  | Total Demand Distortion, Max, A, B, C | 1; 1; 1 | 5; 5; 5 | % | [6 empty] | 4119; 4121; 4123 | float | 1; 1; 1 | 5; 5; 5 | %
CURRENT-TDD-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 740, 107 | Total Demand Distortion Max, Max, A, B, C | 1; 1; 1 | 50; 50; 50 | % | [6 empty] | 60066; 60068; 60070 | float | 1; 1; 1 | 50; 50; 50 | %
CURRENT-Unbal | TRUE | 3 | 335, 65 | 6 | 65, 305 |  |  | Unbalance Current, Max, NEMA, Zero-, Sequence, Negative-, Sequence | 0; 0; 0 | 5; 5; 5 | % |  |  | Phase, U0¦UO, U2 |  |  |  | 4107; 4109; 4111 | float | 0; 0; 0 | 5; 5; 5 | %
CURRENT-Unbal-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 740, 107 | Unbalance Current Max, Max, NEMA, Zero-, Sequence, Negative-, Sequence | 0; 0; 0 | 5; 5; 5 | % |  |  | Phase, U0¦UO, U2 |  |  |  | 60054; 60056; 60058 | float | 0; 0; 0 | 5; 5; 5 | %
CURRENT-CF | TRUE | 3 | 335, 65 | 7 | 65, 345 |  |  | Crest Factor, Max, A, B, C | 1.300; 1.300; 1.300 | 2.000; 2.000; 2.000 | [7 empty] | 4125; 4127; 4129 | float | 1.300; 1.300; 1.300 | 2.000; 2.000; 2.000 |  |  | 정현파 데모 CF≈1.414, 단위 없음
CURRENT-CF-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 740, 107 | Crest Factor Max, Max, A, B, C | 1.300; 1.300; 1.300 | 2.000; 2.000; 2.000 | [7 empty] | 60072; 60074; 60076 | float | 1.300; 1.300; 1.300 | 2.000; 2.000; 2.000
CURRENT-KF | TRUE | 3 | 335, 65 | 8 | 65, 385 |  |  | K-Factor, Max, A, B, C | 0.900; 0.900; 0.900 | 2.000; 2.000; 2.000 | [7 empty] | 4131; 4133; 4135 | float | 0.900; 0.900; 0.900 | 2.000; 2.000; 2.000 |  |  | 고조파 없는 데모 KF≈1.0
CURRENT-KF-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 740, 107 | K-Factor Max, Max, A, B, C | 0.900; 0.900; 0.900 | 2.000; 2.000; 2.000 | [7 empty] | 60078; 60080; 60082 | float | 0.900; 0.900; 0.900 | 2.000; 2.000; 2.000
POWER-P | TRUE | 4 | 470, 65 | 1 | 65, 105 |  |  | Active Power, Max, A, B, C, TOTAL | 1.000; 1.000; 1.000; 3.000 | 1.200; 1.200; 1.200; 3.500 | kW | [6 empty] | 4137; 4139; 4141; 4143 | float | 1.000; 1.000; 1.000; 3.000 | 1.200; 1.200; 1.200; 3.500 | kW |  | 데모 220V*24A*PF1 기준(상 5.28kW) - 표시 단위(k) 스케일 확인 필요. % 칸은 검증 생략
POWER-P-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 740, 107 | Active Power Max, Max, A, B, C, TOTAL | 1.000; 1.000; 1.000; 3.000 | 1.200; 1.200; 1.200; 3.500 | kW | [6 empty] | 60084; 60086; 60088; 60090 | float | 1.000; 1.000; 1.000; 3.000 | 1.200; 1.200; 1.200; 3.500 | kW
POWER-Q | TRUE | 4 | 470, 65 | 2 | 65, 145 |  |  | Reactive Power, Max ,A, B, C, TOTAL | -100; -100; -100; -100 | 100; 100; 100; 100 | VAR | [6 empty] | 4145; 4147; 4149; 4151 | float | -0.1; -0.1; -0.1; -0.1 | 0.1; 0.1; 0.1; 0.1 | kVAR |  | PF=1 데모 기준 Q≈0
POWER-Q-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 740, 107 | Reactive Power Max, Max, A, B, C, TOTAL | -100; -100; -100; -100 | 100; 100; 100; 100 | VAR | [6 empty] | 60092; 60094; 60096; 60098 | float | -0.1; -0.1; -0.1; -0.1 | 0.1; 0.1; 0.1; 0.1 | kVAR
POWER-S | TRUE | 4 | 470, 65 | 3 | 65, 185 |  |  | Apparent Power, Max, A, B, C, TOTAL | 1.000; 1.000; 1.000; 3.000 | 1.200; 1.200; 1.200; 3.500 | kVA | [6 empty] | 4153; 4155; 4157; 4159 | float | 1.000; 1.000; 1.000; 3.000 | 1.200; 1.200; 1.200; 3.500 | kVA
POWER-S-Max | TRUE |  |  |  |  | Max | 740, 107 | Apparent Power Max, Max, A, B, C, TOTAL | 1.000; 1.000; 1.000; 3.000 | 1.200; 1.200; 1.200; 3.500 | kVA | [6 empty] | 60100; 60102; 60104; 60106 | float | 1.000; 1.000; 1.000; 3.000 | 1.200; 1.200; 1.200; 3.500 | kVA
POWER-PF | TRUE | 4 | 470, 65 | 4 | 65, 225 |  |  | Power Factor, A, B, C, TOTAL | 0.950; 0.950; 0.950; 0.950 | 1.000; 1.000; 1.000; 1.000 |  |  |  | LEAD¦LAG; LEAD¦LAG; LEAD¦LAG; LEAD¦LAG |  |  |  | 4161; 4163; 4165; 4167 | float | 0.950; 0.950; 0.950; 0.950 | 1.000; 1.000; 1.000; 1.000 |  |  | PF 화면은 Max 버튼 없음
POWER-EnergyP | TRUE | 4 | 470, 65 | 6 | 65, 305 |  |  | Active Energy, REC, DEL, NET, SUM |  |  | kWh | [12 empty] | 누적값 - 수치 범위검증 생략(고정문구/단위만)
POWER-EnergyQ | TRUE | 4 | 470, 65 | 7 | 65, 345 |  |  | Reactive Energy, REC, DEL, NET, SUM |  |  | kVARh
POWER-EnergyS | TRUE | 4 | 470, 65 | 8 | 65, 385 |  |  | Apparent Energy |  |  | kVAh | [12 empty] | 단일 값 화면
CURRENT-Demand | TRUE | 3 | 335, 65 | 3 | 65, 185 |  |  | Demand Current, Peak, A, B, C, AVG | 4.000; 4.000; 4.000; 4.000 | 6.000; 6.000; 6.000; 6.000 | A | 99.0; 99.0; 99.0; 99.0 | 101.0; 101.0; 101.0; 101.0 |  | % |  |  | 4181; 4183; 4185; 4187 | float | 4.000; 4.000; 4.000; 4.000 | 6.000; 6.000; 6.000; 6.000 | A
CURRENT-Demand-Peak | TRUE |  |  |  |  | Peak | 740, 107 | Peak Demand Current, Peak, A, B, C, AVG | 4.000; 4.000; 4.000; 4.000 | 6.000; 6.000; 6.000; 6.000 | A | 99.0; 99.0; 99.0; 99.0 | 101.0; 101.0; 101.0; 101.0 |  | % |  |  | 60116; 60118; 60120; 60122 | float | 4.000; 4.000; 4.000; 4.000 | 6.000; 6.000; 6.000; 6.000 | A |  | Peak 뷰 타이틀 확인 필요
POWER-Demand | TRUE | 4 | 470, 65 | 5 | 65, 265 |  |  | Demand Active Power, Peak, A, B, C, TOTAL | 1.000; 1.000; 1.000; 3.000 | 1.200; 1.200; 1.200; 3.500 | kW | [6 empty] | 4173; 4175; 4177; 4179 | float | 1.000; 1.000; 1.000; 3.000 | 1.200; 1.200; 1.200; 3.500 | kW
POWER-Demand-Peak | TRUE |  |  |  |  | Peak | 740, 107 | Peak Demand Active Power, Peak, A, B, C, TOTAL | 1.000; 1.000; 1.000; 3.000 | 1.200; 1.200; 1.200; 3.500 | kW | [6 empty] | 60108; 60110; 60112; 60114 | float | 1.000; 1.000; 1.000; 3.000 | 1.200; 1.200; 1.200; 3.500 | kW |  | Peak 뷰 타이틀 확인 필요