## TestCases
TC_ID | Enable | Test Name | Feature | Settle(s) | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | TRUE | 3P4W 전압 RMS 선간전압 최소 표시 확인 | Voltage RMS | 3 | CMC 인가 후 VOLTAGE 화면의 Va/Vb/Vc 및 Vab/Vbc/Vca 표시값을 OCR로 판정
A27_SPEC-TC0001-02 | TRUE | 3P4W 전압 RMS 선간전압 중간 표시 확인 | Voltage RMS | 3
A27_SPEC-TC0001-03 | TRUE | 3P4W 전압 RMS 선간전압 최대 표시 확인 | Voltage RMS | 3
A27_SPEC-TC0002 | TRUE | 3P3W 전압 RMS 선간전압 최대 표시 확인 | Voltage RMS | 3
A27_SPEC-TC0003-01 | TRUE | 3P4W 전압 RMS 상전압 최소 표시 확인 |  | 3
A27_SPEC-TC0003-02 | TRUE | 3P4W 전압 RMS 상전압 중간 표시 확인 |  | 3
A27_SPEC-TC0003-03 | TRUE | 3P4W 전압 RMS 상전압 최대 표시 확인 |  | 3

## SetupModbus
TC_ID | Order | Name | Address | Access Address | Value Type | Write Value | Access Value | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1 | A2700 Modbus Map 기준: 3P4W enum = 1. 문서 주소는 Runner가 내부에서 -1 적용
A27_SPEC-TC0001-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | A2700 Modbus Map 기준: raw 3800 = 380.0 V (0.1 V 단위)
A27_SPEC-TC0001-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | A2700 Modbus Map 기준: raw 3800 = 380.0 V (0.1 V 단위)
A27_SPEC-TC0001-02
A27_SPEC-TC0001-03
A27_SPEC-TC0002 | 1 | 결선 방식 3P3W | 51362 | 51361 | uint16 | 0 | 1 | A2700 Modbus Map 기준: 3P3W enum = 0
A27_SPEC-TC0003-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0003-02
A27_SPEC-TC0003-03

## CMC
TC_ID | Order | Name | Duration(s) | Va | Vb | Vc | Ia | Ib | Ic | Frequency | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | 1 | 110V 5A 60Hz | 10 | 110 | 110 | 110 | 5 | 5 | 5 | 60 | 3상 4선 기준. VLL 기대값은 약 381.05V
A27_SPEC-TC0001-02 | 1 | 220V 5A 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0001-03 | 1 | 300V 5A 60Hz | 10 | 300 | 300 | 300 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0002 | 1 | 220V 5A 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0003-01 | 1 | 65V 5A 60Hz | 10 | 65 | 65 | 65 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0003-02 | 1 | 220V 5A 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0003-03 | 1 | 300V 5A 60Hz | 10 | 300 | 300 | 300 | 5 | 5 | 5 | 60

## Navigation
TC_ID | Order | Name | button_keyin | main_menu_xy | side_menu_xy | data_view_xy | Wait(s) | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 365; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | setup_test_a2700.xlsx와 같은 좌표 형식입니다. 실기 화면 좌표에 맞게 조정하세요
A27_SPEC-TC0001-02 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 365; 200,65 | 65,105 |  | 0.5
A27_SPEC-TC0001-03 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 365; 200,65 | 65,105 |  | 0.5
A27_SPEC-TC0002 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 365; 200,65 | 65,105 |  | 0.5
A27_SPEC-TC0003-01 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 365; 200,65 | 65, 150 |  | 0.5
A27_SPEC-TC0003-02 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 365; 200,65 | 65, 150 |  | 0.5
A27_SPEC-TC0003-03 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 365; 200,65 | 65, 150 |  | 0.5

## Expected
TC_ID | Source Name | Check Name | Expected | Unit | Tolerance | roi_xy | Required Text | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | 220V 5A 60Hz | Tilte |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage | 220V L-N 기준 sqrt(3) 계산값
A27_SPEC-TC0001-01 | 220V 5A 60Hz | AB 표시값 | 190.53 | V | 0.5 |  | AB | ROI는 샘플값입니다
A27_SPEC-TC0001-01 | 220V 5A 60Hz | BC 표시값 | 190.53 | V | 0.5 |  | BC | ROI는 샘플값입니다
A27_SPEC-TC0001-01 | 220V 5A 60Hz | CA 표시값 | 190.53 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0001-01 | 220V 5A 60Hz | Average | 190.53 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0001-01 | 220V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0001-02 | 220V 5A 60Hz | Tilte |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0001-02 | 220V 5A 60Hz | AB 표시값 | 381.05 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0001-02 | 220V 5A 60Hz | BC 표시값 | 381.05 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0001-02 | 220V 5A 60Hz | CA 표시값 | 381.05 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0001-02 | 220V 5A 60Hz | Average | 381.05 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0001-02 | 220V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0001-03 | 220V 5A 60Hz | Tilte |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0001-03 | 220V 5A 60Hz | AB 표시값 | 520 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0001-03 | 220V 5A 60Hz | BC 표시값 | 520 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0001-03 | 220V 5A 60Hz | CA 표시값 | 520 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0001-03 | 220V 5A 60Hz | Average | 520 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0001-03 | 220V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0002 | 220V 5A 60Hz | Tilte |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0002 | 220V 5A 60Hz | AB 표시값 | 380 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0002 | 220V 5A 60Hz | BC 표시값 | 380 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0002 | 220V 5A 60Hz | CA 표시값 | 380 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0002 | 220V 5A 60Hz | Average | 380 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0002 | 220V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0003-01 | 65V 5A 60Hz | Tilte |  |  |  |  | Phase Voltage
A27_SPEC-TC0003-01 | 65V 5A 60Hz | A 표시값 | 65 | V | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0003-01 | 65V 5A 60Hz | B 표시값 | 65 | V | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0003-01 | 65V 5A 60Hz | C 표시값 | 65 | V | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0003-01 | 65V 5A 60Hz | Average | 65 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0003-01 | 65V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0003-02 | 220V 5A 60Hz | Tilte |  |  |  |  | Phase Voltage
A27_SPEC-TC0003-02 | 220V 5A 60Hz | A 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0003-02 | 220V 5A 60Hz | B 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0003-02 | 220V 5A 60Hz | C 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0003-02 | 220V 5A 60Hz | Average | 220 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0003-02 | 220V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0003-03 | 300V 5A 60Hz | Tilte |  |  |  |  | Phase Voltage
A27_SPEC-TC0003-03 | 300V 5A 60Hz | A 표시값 | 300 | V | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0003-03 | 300V 5A 60Hz | B 표시값 | 300 | V | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0003-03 | 300V 5A 60Hz | C 표시값 | 300 | V | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0003-03 | 300V 5A 60Hz | Average | 300 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0003-03 | 300V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max

## MeasurementModbus
TC_ID | Source Name | Order | Check Name | Address | Value Type | Expected | Unit | Tolerance | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | 220V 5A 60Hz | 1 | Modbus AB 표시값 | 4011 | float | 190.53 | V | 0.5 | Modbus Map 문서 주소 기준; 코드는 내부에서 -1 적용; FLOAT는 big word order
A27_SPEC-TC0001-01 | 220V 5A 60Hz | 2 | Modbus BC 표시값 | 4013 | float | 190.53 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-01 | 220V 5A 60Hz | 3 | Modbus CA 표시값 | 4015 | float | 190.53 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-01 | 220V 5A 60Hz | 4 | Modbus Average | 4017 | float | 190.53 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-02 | 220V 5A 60Hz | 1 | Modbus AB 표시값 | 4011 | float | 381.05 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-02 | 220V 5A 60Hz | 2 | Modbus BC 표시값 | 4013 | float | 381.05 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-02 | 220V 5A 60Hz | 3 | Modbus CA 표시값 | 4015 | float | 381.05 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-02 | 220V 5A 60Hz | 4 | Modbus Average | 4017 | float | 381.05 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-03 | 220V 5A 60Hz | 1 | Modbus AB 표시값 | 4011 | float | 520 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-03 | 220V 5A 60Hz | 2 | Modbus BC 표시값 | 4013 | float | 520 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-03 | 220V 5A 60Hz | 3 | Modbus CA 표시값 | 4015 | float | 520 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-03 | 220V 5A 60Hz | 4 | Modbus Average | 4017 | float | 520 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0002 | 220V 5A 60Hz | 1 | Modbus AB 표시값 | 4011 | float | 381.05 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0002 | 220V 5A 60Hz | 2 | Modbus BC 표시값 | 4013 | float | 381.05 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0002 | 220V 5A 60Hz | 3 | Modbus CA 표시값 | 4015 | float | 381.05 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0002 | 220V 5A 60Hz | 4 | Modbus Average | 4017 | float | 381.05 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-01 | 65V 5A 60Hz |  | Modbus A 표시값 | 4003 | float | 65 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-01 | 65V 5A 60Hz |  | Modbus B 표시값 | 4005 | float | 65 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-01 | 65V 5A 60Hz |  | Modbus C 표시값 | 4007 | float | 65 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-01 | 65V 5A 60Hz |  | Modbus Average | 4009 | float | 65 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-02 | 220V 5A 60Hz |  | Modbus A 표시값 | 4003 | float | 220 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-02 | 220V 5A 60Hz |  | Modbus B 표시값 | 4005 | float | 220 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-02 | 220V 5A 60Hz |  | Modbus C 표시값 | 4007 | float | 220 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-02 | 220V 5A 60Hz |  | Modbus Average | 4009 | float | 220 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-03 | 300V 5A 60Hz |  | Modbus A 표시값 | 4003 | float | 300 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-03 | 300V 5A 60Hz |  | Modbus B 표시값 | 4005 | float | 300 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-03 | 300V 5A 60Hz |  | Modbus C 표시값 | 4007 | float | 300 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-03 | 300V 5A 60Hz |  | Modbus Average | 4009 | float | 300 | V | 0.5

## Guide
Sheet | Purpose | Important Rule
TestCases | TC 단위 정의 | Enable이 TRUE인 행만 실행합니다
SetupModbus | 사전 설정 통신 write | Address와 Access Address는 Accura 2700m Modbus Map 문서 주소 기준입니다. 코드가 내부에서 -1을 적용합니다
CMC | CMC256plus 출력 조건 | 이 값은 판정 대상이 아니라 DUT에 주는 자극입니다
Navigation | A2700D 표시 화면 이동 | setup_test_a2700.xlsx처럼 좌표를 세미콜론 형식으로 입력할 수 있습니다 | Home, Setup, Event, Back
Expected | 화면 OCR 판정 기준 | Required Text 기준으로 OCR 숫자/단위를 찾고 roi_xy는 선택 fallback으로 사용합니다
MeasurementModbus | CMC 인가 후 계측 register read | Address는 Modbus Map 문서 주소 기준이며 코드가 내부에서 -1 적용 | Read-only 계측값은 Value Type/Expected/Tolerance로 판정
45.160 은 이중화에서 첫번째 꺼