## TestCases
TC_ID | Enable | Test Name | Feature | Settle(s) | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | TRUE | 3P4W 전압 RMS 선간전압 최소 표시 확인 | Voltage RMS | 3 | CMC 인가 후 VOLTAGE 화면의 Va/Vb/Vc 및 Vab/Vbc/Vca 표시값을 OCR로 판정
A27_SPEC-TC0001-02 | TRUE | 3P4W 전압 RMS 선간전압 중간 표시 확인 | Voltage RMS | 3
A27_SPEC-TC0001-03 | TRUE | 3P4W 전압 RMS 선간전압 최대 표시 확인 | Voltage RMS | 3
A27_SPEC-TC0002 | TRUE | 3P3W 전압 RMS 선간전압 최대 표시 확인

## SetupModbus
TC_ID | Order | Name | Address | Access Address | Value Type | Write Value | Access Value | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 0 | 1 | Address는 Modbus Map 문서 주소 기준입니다. Runner가 내부에서 -1을 적용합니다. 3P4W enum 값은 실기/사양 기준으로 확인 필요
A27_SPEC-TC0001-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 380 | 1 | PT 비율 없이 direct 220V 표시 확인용 기본값
A27_SPEC-TC0001-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 380 | 1 | PT 비율 없이 direct 220V 표시 확인용 기본값
A27_SPEC-TC0001-02
A27_SPEC-TC0001-03

## CMC
TC_ID | Order | Name | Duration(s) | Va | Vb | Vc | Ia | Ib | Ic | Frequency | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | 1 | 220V 5A 60Hz | 10 | 110 | 110 | 110 | 5 | 5 | 5 | 60 | 3상 4선 기준. VLL 기대값은 약 381.05V
A27_SPEC-TC0001-02 | 1 | 220V 5A 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0001-03 | 1 | 220V 5A 60Hz | 10 | 300 | 300 | 300 | 5 | 5 | 5 | 60

## Navigation
TC_ID | Order | Name | button_keyin | main_menu_xy | side_menu_xy | data_view_xy | Wait(s) | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | setup_test_a2700.xlsx와 같은 좌표 형식입니다. 실기 화면 좌표에 맞게 조정하세요
A27_SPEC-TC0001-02 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5
A27_SPEC-TC0001-03 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5

## Expected
TC_ID | Source Name | Check Name | Expected | Unit | Tolerance | roi_xy | Required Text | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | 220V 5A 60Hz | Tilte |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage | 220V L-N 기준 sqrt(3) 계산값
A27_SPEC-TC0001-01 | 220V 5A 60Hz | AB 표시값 | 190.53 | V | 0.5 |  | AB | ROI는 샘플값입니다
A27_SPEC-TC0001-01 | 220V 5A 60Hz | BC 표시값 | 190.53 | V | 0.5 |  | BC | ROI는 샘플값입니다
A27_SPEC-TC0001-01 | 220V 5A 60Hz | CA 표시값 | 190.53 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0001-01 | 220V 5A 60Hz | Average | 190.53 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0001-01 | 220V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0001-02 | 220V 5A 60Hz | Tilte |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0001-02 | 220V 5A 60Hz | AB 표시값 | 381.05 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0001-02 | 220V 5A 60Hz | BC 표시값 | 381.05 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0001-02 | 220V 5A 60Hz | CA 표시값 | 381.05 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0001-02 | 220V 5A 60Hz | Average | 381.05 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0001-02 | 220V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0001-03 | 220V 5A 60Hz | Tilte |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0001-03 | 220V 5A 60Hz | AB 표시값 | 520 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0001-03 | 220V 5A 60Hz | BC 표시값 | 520 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0001-03 | 220V 5A 60Hz | CA 표시값 | 520 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0001-03 | 220V 5A 60Hz | Average | 520 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0001-03 | 220V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max

## Guide
Sheet | Purpose | Important Rule
TestCases | TC 단위 정의 | Enable이 TRUE인 행만 실행합니다
SetupModbus | 사전 설정 통신 write | Address와 Access Address는 Accura 2700m Modbus Map 문서 주소 기준입니다. 코드가 내부에서 -1을 적용합니다
CMC | CMC256plus 출력 조건 | 이 값은 판정 대상이 아니라 DUT에 주는 자극입니다
Navigation | A2700D 표시 화면 이동 | setup_test_a2700.xlsx처럼 좌표를 세미콜론 형식으로 입력할 수 있습니다 | Home, Setup, Event, Back
Expected | 화면 OCR 판정 기준 | ROI 안의 OCR 숫자, 단위, Required Text를 Expected와 비교합니다