## TestCases
TC_ID | Enable | Test Name | Feature | Settle(s) | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | TRUE | 3P3W 전압 RMS 선간전압 최소 보장점 확인 | FS1 Voltage RMS | 3 | A27_SPEC-TC0002 판독 확인 포함. 110V L-L 최소 보장점 (63.51V/ch x sqrt3)
A27_SPEC-TC0001-02 | TRUE | 3P3W 전압 RMS 선간전압 중간 보장점 확인 | FS1 Voltage RMS | 3 | A27_SPEC-TC0002 판독 확인 포함. 380V L-L 중간 보장점
A27_SPEC-TC0001-03 | TRUE | 3P3W 전압 RMS 선간전압 최대 보장점 확인 | FS1 Voltage RMS | 3 | A27_SPEC-TC0002 판독 확인 포함. CMC 채널 최대 300V 제약으로 520 대신 519.62 L-L
A27_SPEC-TC0003-01 | TRUE | 3P4W 전압 RMS 상전압 최소 보장점 확인 | FS1 Voltage RMS | 3 | A27_SPEC-TC0004 판독 확인 포함. 65V L-N 최소 보장점
A27_SPEC-TC0003-02 | TRUE | 3P4W 전압 RMS 상전압 중간 보장점 확인 | FS1 Voltage RMS | 3 | A27_SPEC-TC0004 판독 확인 포함. 220V L-N 중간 보장점
A27_SPEC-TC0003-03 | TRUE | 3P4W 전압 RMS 상전압 최대 보장점 확인 | FS1 Voltage RMS | 3 | A27_SPEC-TC0004 판독 확인 포함. 300V L-N 최대 보장점
A27_SPEC-TC0005 | TRUE | 3P3W 선간전압 평균값 계산 확인 | FS1 Voltage AVG | 3
A27_SPEC-TC0006 | TRUE | 3P4W 상전압 평균값 계산 확인 | FS1 Voltage AVG | 3
A27_SPEC-TC0007-01 | TRUE | PT Primary Voltage 설정 반영 확인 (기준) | FS1 PT Setup | 3 | 기준 PT 380.0/380.0, LL=220*sqrt3
A27_SPEC-TC0007-02 | TRUE | PT Primary Voltage 설정 반영 확인 (변경) | FS1 PT Setup | 3 | 변경 PT 760.0/380.0, 환산 2배
A27_SPEC-TC0008 | TRUE | PT Secondary Voltage 설정 반영 확인 (380.0/190.0 = 2배) | FS1 PT Setup | 3 | 기준(1:1) 조건은 A27_SPEC-TC0007-01 로 확인
A27_SPEC-TC0009 | TRUE | 3P4W 전압 결선방식 설정 확인 | FS1 Wiring Setup | 3 | 재기동 후 유지 확인은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0010 | TRUE | 3P3W 전압 결선방식 설정 확인 | FS1 Wiring Setup | 3 | 재기동 후 유지 확인은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0011-01 | TRUE | 최소 계측 전압 입력 정책 확인 (최소 경계값 1V) | FS1 Min Voltage Setup | 1 | 범위 밖(0V/21V) 거부 동작은 수동 확인 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0011-02 | TRUE | 최소 계측 전압 입력 정책 확인 (최대 경계값 20V) | FS1 Min Voltage Setup | 1 | 범위 밖(0V/21V) 거부 동작은 수동 확인 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0011-03 | TRUE | 최소 계측 전압 입력 정책 확인 (정상값 10V) | FS1 Min Voltage Setup | 1 | 범위 밖(0V/21V) 거부 동작은 수동 확인 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0011-04 | TRUE | 최소 계측 전압 입력 정책 확인 (기본값 5V 복구) | FS1 Min Voltage Setup | 1 | 범위 밖(0V/21V) 거부 동작은 수동 확인 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0012-01 | TRUE | 최소 계측 전압 설정의 RMS 데이터 영향 확인 (입력 4V) | FS1 Min Voltage | 5 | 임계 미만 → 0 표시. expected 0 판정 한계는 보고서 참조
A27_SPEC-TC0012-02 | TRUE | 최소 계측 전압 설정의 RMS 데이터 영향 확인 (입력 6V) | FS1 Min Voltage | 5 | 임계 이상 → 정상 계측
A27_SPEC-TC0013-01 | TRUE | RMS 상전류 최소 보장점 정밀도 확인 | FS2 Current RMS | 3 | 최소 보장점 50mA. 화면 OCR은 CURRENT 화면 좌표 확보 후 추가
A27_SPEC-TC0013-02 | TRUE | RMS 상전류 중간 보장점 정밀도 확인 | FS2 Current RMS | 3 | 중간 보장점 5A. A27_SPEC-TC0014 판독 확인 포함. 화면 OCR은 CURRENT 화면 좌표 확보 후 추가
A27_SPEC-TC0013-03 | TRUE | RMS 상전류 최대 보장점 정밀도 확인 | FS2 Current RMS | 3 | 최대 보장점 10A. 화면 OCR은 CURRENT 화면 좌표 확보 후 추가
A27_SPEC-TC0015 | TRUE | RMS 상전류 평균값 계산 확인 | FS2 Current AVG | 3
A27_SPEC-TC0016-01 | TRUE | CT Primary Current 설정 반영 확인 (기준) | FS2 CT Setup | 3 | 기준 CT 5.0/5.0
A27_SPEC-TC0016-02 | TRUE | CT Primary Current 설정 반영 확인 (변경) | FS2 CT Setup | 3 | 변경 CT 10.0/5.0, 환산 2배
A27_SPEC-TC0017 | TRUE | CT Secondary Current 설정 반영 확인 (5.0/2.5 = 2배) | FS2 CT Setup | 3
A27_SPEC-TC0018-01 | TRUE | 전류 방향 Normal 시 상전류 RMS 확인 | FS2 Current Direction | 3 | RMS 크기는 방향 설정과 무관해야 함
A27_SPEC-TC0018-02 | TRUE | 전류 방향 Reverse 시 상전류 RMS 확인 | FS2 Current Direction | 3 | RMS 크기는 방향 설정과 무관해야 함
A27_SPEC-TC0019-01 | TRUE | 전류 방향 설정값 저장 확인 (Reverse) | FS2 Current Direction Setup | 1 | 재기동 후 유지 확인은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0019-02 | TRUE | 전류 방향 설정값 저장 확인 (Normal 복구) | FS2 Current Direction Setup | 1 | 재기동 후 유지 확인은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0020-01 | TRUE | 최소 계측 전류 설정의 RMS 데이터 영향 확인 (입력 19mA) | FS2 Min Current | 5 | 임계 미만 → 0. expected 0 판정 한계는 보고서 참조
A27_SPEC-TC0020-02 | TRUE | 최소 계측 전류 설정의 RMS 데이터 영향 확인 (입력 21mA) | FS2 Min Current | 5 | 임계 이상 → 정상 계측. 저전류라 tol 10%
A27_SPEC-TC0021-01 | TRUE | 최소 계측 전류 입력 정책 확인 (최소 경계값 1mA) | FS2 Min Current Setup | 1 | 범위 밖(0/101mA) 거부 동작은 수동 확인 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0021-02 | TRUE | 최소 계측 전류 입력 정책 확인 (최대 경계값 100mA) | FS2 Min Current Setup | 1 | 범위 밖(0/101mA) 거부 동작은 수동 확인 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0021-03 | TRUE | 최소 계측 전류 입력 정책 확인 (기본값 20mA 복구) | FS2 Min Current Setup | 1 | 범위 밖(0/101mA) 거부 동작은 수동 확인 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0022-01 | TRUE | 유효전력 정밀도 확인 (PF 1.0, 0.1A) | FS3 Active Power | 5 | PF 0.5/0.8 조건은 CMC 위상 제어 불가로 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0022-02 | TRUE | 유효전력 정밀도 확인 (PF 1.0, 5.0A) | FS3 Active Power | 5 | PF 0.5/0.8 조건은 CMC 위상 제어 불가로 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0024-01 | TRUE | 피상전력 정밀도 확인 (0.1A) | FS3 Apparent Power | 5
A27_SPEC-TC0024-02 | TRUE | 피상전력 정밀도 확인 (5.0A) | FS3 Apparent Power | 5
A27_SPEC-TC0025 | TRUE | P/Q/S/PF 전력 데이터 산출 및 판독 확인 (PF 1.0) | FS3 Power Readout | 5 | Q≈0 판정은 expected 0 한계로 제외 (보고서 참조). POWER 화면 OCR 좌표 확보 후 추가
A27_SPEC-TC0027-01 | TRUE | 전류 방향 Normal 전력 부호 확인 | FS3 Power Sign | 5 | Reverse 시 Total P 부호 반전 기대
A27_SPEC-TC0027-02 | TRUE | 전류 방향 Reverse 전력 부호 확인 | FS3 Power Sign | 5 | Reverse 시 Total P 부호 반전 기대
A27_SPEC-TC0027-03 | TRUE | 전류 방향 Normal 복구 | FS3 Power Sign | 1
A27_SPEC-TC0028-01 | TRUE | 전력 계산 설정값 변경(=1) 저장 확인 | FS3 Power Setup | 1 | 재기동 후 유지 확인은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0028-02 | TRUE | 전력 계산 설정값 기본(=0) 복구 저장 확인 | FS3 Power Setup | 1 | 재기동 후 유지 확인은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0038 | TRUE | Energy Set 전력량 특정값 설정 확인 | FS4 Energy Set | 3 | INT64 를 uint32 2회 분할 기입 (워드순서 검증 필요, 보고서 참조). 최대 경계값은 수동
A27_SPEC-TC0039 | TRUE | Energy Clear 전력량 초기화 확인 | FS4 Energy Clear | 3 | 설정 레지스터에 0 기입 방식. D화면 Data Clear 메뉴 경로는 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0040 | TRUE | 전력량 표시/통신 판독 가능 확인 (합산/Net 포함) | FS4 Energy Readout | 3 | 화면 판독은 POWER ENERGY 화면 좌표 확보 후 추가 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0046 | TRUE | 전류 Crest Factor 계산 확인 (순수 정현파 = 1.414) | FS5 Crest Factor | 5 | 고조파 중첩 조건(조건2)은 CMC 고조파 주입 불가로 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0047 | TRUE | 전류 K-Factor 계산 확인 (기본파만 = 1.00) | FS5 K-Factor | 5 | 고조파 중첩 조건(조건2)은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0048 | TRUE | 전압/전류 기본파 데이터 산출 확인 (정현파: 기본파=RMS) | FS5 Fundamental | 5 | 고조파 중첩 시 기본파/RMS 구분 확인은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0054 | TRUE | 전압 불평형률(NEMA MG1) 계산 확인 (크기 불평형) | FS6 Unbalance | 5 | 평형(0%) 및 위상 불평형 조건은 수동 (보고서 참조). LL 2.28%는 위상 0/240/120 가정 계산값
A27_SPEC-TC0055 | TRUE | 전류 불평형률(NEMA MG1) 계산 확인 (크기 불평형) | FS6 Unbalance | 5 | 평형(0%) 조건은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0056 | TRUE | 전압 대칭좌표 성분 계산 확인 (크기 불평형) | FS6 Symmetrical | 5 | TC 원문 불평형 조건(Vc=200V)과 동일. 위상은 CMC 고정 0/240/120
A27_SPEC-TC0057 | TRUE | 전류 대칭좌표 성분 계산 확인 (크기 불평형) | FS6 Symmetrical | 5
A27_SPEC-TC0058 | TRUE | 역상분/영상분 불평형률 계산 확인 | FS6 Unbalance | 5 | U2/U1 = U0/U1 = 6.67/213.33 = 3.13%
A27_SPEC-TC0059-01 | TRUE | 결선방식별 전압 불평형 데이터 기준 확인 (3P4W) | FS6 Unbalance | 5 | 3P4W: LN/LL 불평형 모두 산출
A27_SPEC-TC0059-02 | TRUE | 결선방식별 전압 불평형 데이터 기준 확인 (3P3W) | FS6 Unbalance | 5 | 3P3W: LL 기준만 확인. LN 동작 정의는 보고서 참조
A27_SPEC-TC0060 | TRUE | 불평형률/대칭좌표 정밀도 확인 | FS6 Accuracy | 5 | ±0.5%p / ±0.5%FS 를 % 허용오차로 환산 적용. 위상 불평형 조건은 수동
A27_SPEC-TC0061 | TRUE | 불평형률/대칭좌표 통신 판독 가능 확인 | FS6 Readout | 5 | 화면 판독은 ANALYSIS 화면 좌표 확보 후 추가 (보고서 참조)

## SetupModbus
TC_ID | Order | Name | Address | Access Address | Value Type | Write Value | Access Value | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | 1 | 결선 방식 3P3W | 51362 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0001-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | 1:1 환산 (380.0V/380.0V)
A27_SPEC-TC0001-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | 1:1 환산 (380.0V/380.0V)
A27_SPEC-TC0001-02 | 1 | 결선 방식 3P3W | 51362 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0001-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | 1:1 환산 (380.0V/380.0V)
A27_SPEC-TC0001-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | 1:1 환산 (380.0V/380.0V)
A27_SPEC-TC0001-03 | 1 | 결선 방식 3P3W | 51362 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0001-03 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | 1:1 환산 (380.0V/380.0V)
A27_SPEC-TC0001-03 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | 1:1 환산 (380.0V/380.0V)
A27_SPEC-TC0003-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0003-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | 1:1 환산
A27_SPEC-TC0003-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | 1:1 환산
A27_SPEC-TC0003-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0003-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | 1:1 환산
A27_SPEC-TC0003-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | 1:1 환산
A27_SPEC-TC0003-03 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0003-03 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | 1:1 환산
A27_SPEC-TC0003-03 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | 1:1 환산
A27_SPEC-TC0005 | 1 | 결선 방식 3P3W | 51362 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0005 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0005 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0006 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0006 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0006 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0007-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0007-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0007-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0007-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0007-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 7600 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0007-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0008 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0008 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | Primary 380.0 / Secondary 190.0
A27_SPEC-TC0008 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 1900 | 1 | Primary 380.0 / Secondary 190.0
A27_SPEC-TC0009 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0009 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0009 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0010 | 1 | 결선 방식 3P3W | 51362 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0010 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0010 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0011-01 | 1 | Minimum Secondary Voltage = 1 | 51368 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0011-02 | 1 | Minimum Secondary Voltage = 20 | 51368 | 51361 | uint16 | 20 | 1
A27_SPEC-TC0011-03 | 1 | Minimum Secondary Voltage = 10 | 51368 | 51361 | uint16 | 10 | 1
A27_SPEC-TC0011-04 | 1 | Minimum Secondary Voltage = 5 | 51368 | 51361 | uint16 | 5 | 1
A27_SPEC-TC0012-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0012-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0012-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0012-01 | 4 | Minimum Secondary Voltage = 5 | 51368 | 51361 | uint16 | 5 | 1
A27_SPEC-TC0012-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0012-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0012-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0012-02 | 4 | Minimum Secondary Voltage = 5 | 51368 | 51361 | uint16 | 5 | 1
A27_SPEC-TC0013-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0013-01 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | CT 5.0A/5.0A
A27_SPEC-TC0013-01 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | CT 5.0A/5.0A
A27_SPEC-TC0013-01 | 4 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0013-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0013-02 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | CT 5.0A/5.0A
A27_SPEC-TC0013-02 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | CT 5.0A/5.0A
A27_SPEC-TC0013-02 | 4 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0013-03 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0013-03 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | CT 5.0A/5.0A
A27_SPEC-TC0013-03 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | CT 5.0A/5.0A
A27_SPEC-TC0013-03 | 4 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0015 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0015 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0015 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0016-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0016-01 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0016-01 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0016-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0016-02 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 100 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0016-02 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0017 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0017 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | CT 5.0A/2.5A
A27_SPEC-TC0017 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 25 | 1 | CT 5.0A/2.5A
A27_SPEC-TC0018-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0018-01 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0018-01 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0018-01 | 4 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0018-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0018-02 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0018-02 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0018-02 | 4 | Current Direction Reverse | 51372 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0019-01 | 1 | Current Direction Reverse | 51372 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0019-02 | 1 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0020-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0020-01 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0020-01 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0020-01 | 4 | Minimum Secondary Current = 20mA | 51375 | 51361 | uint16 | 20 | 1
A27_SPEC-TC0020-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0020-02 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0020-02 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0020-02 | 4 | Minimum Secondary Current = 20mA | 51375 | 51361 | uint16 | 20 | 1
A27_SPEC-TC0021-01 | 1 | Minimum Secondary Current = 1 | 51375 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0021-02 | 1 | Minimum Secondary Current = 100 | 51375 | 51361 | uint16 | 100 | 1
A27_SPEC-TC0021-03 | 1 | Minimum Secondary Current = 20 | 51375 | 51361 | uint16 | 20 | 1
A27_SPEC-TC0022-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0022-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0022-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0022-01 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0022-01 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0022-01 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0022-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0022-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0022-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0022-02 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0022-02 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0022-02 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0024-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0024-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0024-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0024-01 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0024-01 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0024-01 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0024-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0024-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0024-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0024-02 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0024-02 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0024-02 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0025 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0025 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0025 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0025 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0025 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0025 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0027-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0027-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0027-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0027-01 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0027-01 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0027-01 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0027-01 | 7 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0027-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0027-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0027-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0027-02 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0027-02 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0027-02 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0027-02 | 7 | Current Direction Reverse | 51372 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0027-03 | 1 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0028-01 | 1 | Phase Power Calc Method = 1 | 51377 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0028-01 | 2 | Total Power Calc Method = 1 | 51378 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0028-01 | 3 | PF Sign = 1 | 51379 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0028-01 | 4 | PF Value at No-Load = 1 | 51380 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0028-02 | 1 | Phase Power Calc Method = 0 | 51377 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0028-02 | 2 | Total Power Calc Method = 0 | 51378 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0028-02 | 3 | PF Sign = 0 | 51379 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0028-02 | 4 | PF Value at No-Load = 0 | 51380 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0038 | 1 | 수전 유효전력량 (상위32bit) | 51942 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 2 | 수전 유효전력량 (하위32bit) | 51944 | 51941 | uint32 | 12345 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 3 | 송전 유효전력량 (상위32bit) | 51946 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 4 | 송전 유효전력량 (하위32bit) | 51948 | 51941 | uint32 | 23456 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 5 | 수전 무효전력량 (상위32bit) | 51950 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 6 | 수전 무효전력량 (하위32bit) | 51952 | 51941 | uint32 | 34567 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 7 | 송전 무효전력량 (상위32bit) | 51954 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 8 | 송전 무효전력량 (하위32bit) | 51956 | 51941 | uint32 | 45678 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 9 | 피상전력량 (상위32bit) | 51958 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 10 | 피상전력량 (하위32bit) | 51960 | 51941 | uint32 | 56789 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 1 | 수전 유효전력량 (상위32bit) | 51942 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 2 | 수전 유효전력량 (하위32bit) | 51944 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 3 | 송전 유효전력량 (상위32bit) | 51946 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 4 | 송전 유효전력량 (하위32bit) | 51948 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 5 | 수전 무효전력량 (상위32bit) | 51950 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 6 | 수전 무효전력량 (하위32bit) | 51952 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 7 | 송전 무효전력량 (상위32bit) | 51954 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 8 | 송전 무효전력량 (하위32bit) | 51956 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 9 | 피상전력량 (상위32bit) | 51958 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 10 | 피상전력량 (하위32bit) | 51960 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0040 | 1 | 수전 유효전력량 (상위32bit) | 51942 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0040 | 2 | 수전 유효전력량 (하위32bit) | 51944 | 51941 | uint32 | 12345 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0040 | 3 | 송전 유효전력량 (상위32bit) | 51946 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0040 | 4 | 송전 유효전력량 (하위32bit) | 51948 | 51941 | uint32 | 23456 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0040 | 5 | 수전 무효전력량 (상위32bit) | 51950 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0040 | 6 | 수전 무효전력량 (하위32bit) | 51952 | 51941 | uint32 | 34567 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0040 | 7 | 송전 무효전력량 (상위32bit) | 51954 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0040 | 8 | 송전 무효전력량 (하위32bit) | 51956 | 51941 | uint32 | 45678 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0040 | 9 | 피상전력량 (상위32bit) | 51958 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0040 | 10 | 피상전력량 (하위32bit) | 51960 | 51941 | uint32 | 56789 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0046 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0046 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0046 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0047 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0047 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0047 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0048 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0048 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0048 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0048 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0048 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0054 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0054 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0054 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0054 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0054 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0055 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0055 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0055 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0055 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0055 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0056 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0056 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0056 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0056 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0056 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0057 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0057 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0057 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0057 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0057 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0058 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0058 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0058 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0058 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0058 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0059-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0059-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0059-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0059-02 | 1 | 결선 방식 3P3W | 51362 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0059-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0059-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0060 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0060 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0060 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0060 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0060 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0061 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0061 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0061 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0061 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0061 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10

## CMC
TC_ID | Order | Name | Duration(s) | Va | Vb | Vc | Ia | Ib | Ic | Frequency | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | 1 | VLL 110.0V 5A 60Hz | 10 | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0001-02 | 1 | VLL 380.0V 5A 60Hz | 10 | 219.39 | 219.39 | 219.39 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0001-03 | 1 | VLL 519.62V 5A 60Hz | 10 | 300 | 300 | 300 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0003-01 | 1 | VLN 65.0V 5A 60Hz | 10 | 65 | 65 | 65 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0003-02 | 1 | VLN 220.0V 5A 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0003-03 | 1 | VLN 300.0V 5A 60Hz | 10 | 300 | 300 | 300 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0005 | 1 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | 10 | 220 | 230 | 240 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0006 | 1 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | 10 | 65 | 220 | 300 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0007-01 | 1 | VLN 220V 5A 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0007-02 | 1 | VLN 220V 5A 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0008 | 1 | VLN 220V 5A 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0009 | 1 | VLN 220V 5A 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0010 | 1 | VLL 380V 5A 60Hz | 10 | 219.39 | 219.39 | 219.39 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0012-01 | 1 | VLN 4V 60Hz | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60
A27_SPEC-TC0012-02 | 1 | VLN 6V 60Hz | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60
A27_SPEC-TC0013-01 | 1 | I 0.05A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 60
A27_SPEC-TC0013-02 | 1 | I 5.0A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0013-03 | 1 | I 10.0A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 10 | 10 | 10 | 60
A27_SPEC-TC0015 | 1 | I 1_3_5A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 1 | 3 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0016-01 | 1 | I 5A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0016-02 | 1 | I 5A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0017 | 1 | I 2.5A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60
A27_SPEC-TC0018-01 | 1 | I 5A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0018-02 | 1 | I 5A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0020-01 | 1 | I 19mA 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 60
A27_SPEC-TC0020-02 | 1 | I 21mA 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 60
A27_SPEC-TC0022-01 | 1 | 220V 0.1A PF1.0 | 10 | 220 | 220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 60
A27_SPEC-TC0022-02 | 1 | 220V 5.0A PF1.0 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0024-01 | 1 | 220V 0.1A | 10 | 220 | 220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 60
A27_SPEC-TC0024-02 | 1 | 220V 5.0A | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0025 | 1 | 220V 5A PF1.0 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0027-01 | 1 | 220V 5A PF1.0 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0027-02 | 1 | 220V 5A PF1.0 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0046 | 1 | 220V 5A 정현파 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0047 | 1 | 220V 5A 정현파 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0048 | 1 | 220V 5A 정현파 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0054 | 1 | V 230_220_210 5A | 10 | 230 | 220 | 210 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0055 | 1 | I 5.5_5.0_4.5 220V | 10 | 220 | 220 | 220 | 5.5 | 5 | 4.5 | 60
A27_SPEC-TC0056 | 1 | V 220_220_200 5A | 10 | 220 | 220 | 200 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0057 | 1 | I 5_5_4 220V | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 4 | 60
A27_SPEC-TC0058 | 1 | V 220_220_200 5A | 10 | 220 | 220 | 200 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0059-01 | 1 | V 230_220_210 5A | 10 | 230 | 220 | 210 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0059-02 | 1 | V 230_220_210 5A | 10 | 230 | 220 | 210 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0060 | 1 | NEMA 크기불평형 | 10 | 230 | 220 | 210 | 5.5 | 5 | 4.5 | 60
A27_SPEC-TC0060 | 2 | 대칭좌표 불평형 | 10 | 220 | 220 | 200 | 5 | 5 | 5 | 60
A27_SPEC-TC0061 | 1 | V 220_220_200 I 5_5_4 | 10 | 220 | 220 | 200 | 5 | 5 | 4 | 60

## MeasurementModbus
TC_ID | Source Name | Order | Check Name | Address | Value Type | Expected | Unit | Tolerance | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | 1 | Modbus LL AB | 4011 | float | 110 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | 2 | Modbus LL BC | 4013 | float | 110 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | 3 | Modbus LL CA | 4015 | float | 110 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | 4 | Modbus LL Average | 4017 | float | 110 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | 1 | Modbus LL AB | 4011 | float | 380 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | 2 | Modbus LL BC | 4013 | float | 380 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | 3 | Modbus LL CA | 4015 | float | 380 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | 4 | Modbus LL Average | 4017 | float | 380 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | 1 | Modbus LL AB | 4011 | float | 519.62 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | 2 | Modbus LL BC | 4013 | float | 519.62 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | 3 | Modbus LL CA | 4015 | float | 519.62 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | 4 | Modbus LL Average | 4017 | float | 519.62 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | 1 | Modbus LN A | 4003 | float | 65 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | 2 | Modbus LN B | 4005 | float | 65 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | 3 | Modbus LN C | 4007 | float | 65 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | 4 | Modbus LN Average | 4009 | float | 65 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | 1 | Modbus LN A | 4003 | float | 220 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | 2 | Modbus LN B | 4005 | float | 220 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | 3 | Modbus LN C | 4007 | float | 220 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | 4 | Modbus LN Average | 4009 | float | 220 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | 1 | Modbus LN A | 4003 | float | 300 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | 2 | Modbus LN B | 4005 | float | 300 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | 3 | Modbus LN C | 4007 | float | 300 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | 4 | Modbus LN Average | 4009 | float | 300 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | 1 | Modbus LL AB | 4011 | float | 389.74 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | 2 | Modbus LL BC | 4013 | float | 407.06 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | 3 | Modbus LL CA | 4015 | float | 398.5 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | 4 | Modbus LL Average | 4017 | float | 398.43 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | 1 | Modbus LN A | 4003 | float | 65 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | 2 | Modbus LN B | 4005 | float | 220 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | 3 | Modbus LN C | 4007 | float | 300 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | 4 | Modbus LN Average | 4009 | float | 195 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | 1 | 설정 Readback PT Primary | 51363 | uint32 | 3800 | raw | 0 | 쓰기값 저장 확인
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | 2 | Modbus LL AB | 4011 | float | 381.05 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | 3 | Modbus LL BC | 4013 | float | 381.05 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | 4 | Modbus LL CA | 4015 | float | 381.05 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | 5 | Modbus LL Average | 4017 | float | 381.05 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | 1 | 설정 Readback PT Primary | 51363 | uint32 | 7600 | raw | 0 | 쓰기값 저장 확인
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | 2 | Modbus LL AB | 4011 | float | 762.1 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | 3 | Modbus LL BC | 4013 | float | 762.1 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | 4 | Modbus LL CA | 4015 | float | 762.1 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | 5 | Modbus LL Average | 4017 | float | 762.1 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | 1 | 설정 Readback PT Secondary | 51365 | uint16 | 1900 | raw | 0
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | 2 | Modbus LL AB | 4011 | float | 762.1 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | 3 | Modbus LL BC | 4013 | float | 762.1 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | 4 | Modbus LL CA | 4015 | float | 762.1 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | 5 | Modbus LL Average | 4017 | float | 762.1 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0009 | VLN 220V 5A 60Hz | 1 | 설정 Readback Wiring | 51362 | uint16 | 1 |  | 0 | 1 = 3P4W
A27_SPEC-TC0009 | VLN 220V 5A 60Hz | 2 | Modbus LN A | 4003 | float | 220 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0010 | VLL 380V 5A 60Hz | 1 | 설정 Readback Wiring | 51362 | uint16 | 0 |  | 0 | 0 = 3P3W
A27_SPEC-TC0010 | VLL 380V 5A 60Hz | 2 | Modbus LL AB | 4011 | float | 380 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0011-01 |  | 1 | 설정 Readback Min Voltage | 51368 | uint16 | 1 | V | 0
A27_SPEC-TC0011-02 |  | 1 | 설정 Readback Min Voltage | 51368 | uint16 | 20 | V | 0
A27_SPEC-TC0011-03 |  | 1 | 설정 Readback Min Voltage | 51368 | uint16 | 10 | V | 0
A27_SPEC-TC0011-04 |  | 1 | 설정 Readback Min Voltage | 51368 | uint16 | 5 | V | 0
A27_SPEC-TC0012-01 | VLN 4V 60Hz | 1 | Modbus LN A | 4003 | float | 0 | V | 0
A27_SPEC-TC0012-01 | VLN 4V 60Hz | 2 | Modbus LN B | 4005 | float | 0 | V | 0
A27_SPEC-TC0012-01 | VLN 4V 60Hz | 3 | Modbus LN C | 4007 | float | 0 | V | 0
A27_SPEC-TC0012-02 | VLN 6V 60Hz | 1 | Modbus LN A | 4003 | float | 6 | V | 3
A27_SPEC-TC0012-02 | VLN 6V 60Hz | 2 | Modbus LN B | 4005 | float | 6 | V | 3
A27_SPEC-TC0012-02 | VLN 6V 60Hz | 3 | Modbus LN C | 4007 | float | 6 | V | 3
A27_SPEC-TC0013-01 | I 0.05A 220V 60Hz | 1 | Modbus Current A | 4073 | float | 0.05 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-01 | I 0.05A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current B | 4075 | float | 0.05 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-01 | I 0.05A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current C | 4077 | float | 0.05 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-01 | I 0.05A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current Average | 4079 | float | 0.05 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-02 | I 5.0A 220V 60Hz | 1 | Modbus Current A | 4073 | float | 5 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-02 | I 5.0A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current B | 4075 | float | 5 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-02 | I 5.0A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current C | 4077 | float | 5 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-02 | I 5.0A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current Average | 4079 | float | 5 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-03 | I 10.0A 220V 60Hz | 1 | Modbus Current A | 4073 | float | 10 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-03 | I 10.0A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current B | 4075 | float | 10 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-03 | I 10.0A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current C | 4077 | float | 10 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-03 | I 10.0A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current Average | 4079 | float | 10 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0015 | I 1_3_5A 220V 60Hz | 1 | Modbus Current A | 4073 | float | 1 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0015 | I 1_3_5A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current B | 4075 | float | 3 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0015 | I 1_3_5A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current C | 4077 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0015 | I 1_3_5A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current Average | 4079 | float | 3 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | 1 | 설정 Readback CT Primary | 51369 | uint32 | 50 | raw | 0
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current A | 4073 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current B | 4075 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current C | 4077 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | 5 | Modbus Current Average | 4079 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | 1 | 설정 Readback CT Primary | 51369 | uint32 | 100 | raw | 0
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current A | 4073 | float | 10 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current B | 4075 | float | 10 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current C | 4077 | float | 10 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | 5 | Modbus Current Average | 4079 | float | 10 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | 1 | 설정 Readback CT Secondary | 51371 | uint16 | 25 | raw | 0
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current A | 4073 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current B | 4075 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current C | 4077 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | 5 | Modbus Current Average | 4079 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0018-01 | I 5A 220V 60Hz | 1 | 설정 Readback Direction | 51372 | uint16 | 0 |  | 0
A27_SPEC-TC0018-01 | I 5A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current A | 4073 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0018-01 | I 5A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current B | 4075 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0018-01 | I 5A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current C | 4077 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0018-02 | I 5A 220V 60Hz | 1 | 설정 Readback Direction | 51372 | uint16 | 1 |  | 0
A27_SPEC-TC0018-02 | I 5A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current A | 4073 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0018-02 | I 5A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current B | 4075 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0018-02 | I 5A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current C | 4077 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0019-01 |  | 1 | 설정 Readback Direction | 51372 | uint16 | 1 |  | 0
A27_SPEC-TC0019-02 |  | 1 | 설정 Readback Direction | 51372 | uint16 | 0 |  | 0
A27_SPEC-TC0020-01 | I 19mA 220V 60Hz | 1 | Modbus Current A | 4073 | float | 0 | A | 0
A27_SPEC-TC0020-01 | I 19mA 220V 60Hz | 2 | Modbus Current B | 4075 | float | 0 | A | 0
A27_SPEC-TC0020-01 | I 19mA 220V 60Hz | 3 | Modbus Current C | 4077 | float | 0 | A | 0
A27_SPEC-TC0020-02 | I 21mA 220V 60Hz | 1 | Modbus Current A | 4073 | float | 0.021 | A | 10
A27_SPEC-TC0020-02 | I 21mA 220V 60Hz | 2 | Modbus Current B | 4075 | float | 0.021 | A | 10
A27_SPEC-TC0020-02 | I 21mA 220V 60Hz | 3 | Modbus Current C | 4077 | float | 0.021 | A | 10
A27_SPEC-TC0021-01 |  | 1 | 설정 Readback Min Current | 51375 | uint16 | 1 | mA | 0
A27_SPEC-TC0021-02 |  | 1 | 설정 Readback Min Current | 51375 | uint16 | 100 | mA | 0
A27_SPEC-TC0021-03 |  | 1 | 설정 Readback Min Current | 51375 | uint16 | 20 | mA | 0
A27_SPEC-TC0022-01 | 220V 0.1A PF1.0 | 1 | Modbus KW total | 4143 | float | 0.066 | kW | 1
A27_SPEC-TC0022-02 | 220V 5.0A PF1.0 | 1 | Modbus KW total | 4143 | float | 3.3 | kW | 0.5
A27_SPEC-TC0024-01 | 220V 0.1A | 1 | Modbus KVA total | 4159 | float | 0.066 | kVA | 1
A27_SPEC-TC0024-02 | 220V 5.0A | 1 | Modbus KVA total | 4159 | float | 3.3 | kVA | 0.5
A27_SPEC-TC0025 | 220V 5A PF1.0 | 1 | Modbus KW A | 4137 | float | 1.1 | kW/kVA/PF | 0.5
A27_SPEC-TC0025 | 220V 5A PF1.0 | 2 | Modbus KW B | 4139 | float | 1.1 | kW/kVA/PF | 0.5
A27_SPEC-TC0025 | 220V 5A PF1.0 | 3 | Modbus KW C | 4141 | float | 1.1 | kW/kVA/PF | 0.5
A27_SPEC-TC0025 | 220V 5A PF1.0 | 4 | Modbus KW total | 4143 | float | 3.3 | kW/kVA/PF | 0.5
A27_SPEC-TC0025 | 220V 5A PF1.0 | 5 | Modbus KVA total | 4159 | float | 3.3 | kW/kVA/PF | 0.5
A27_SPEC-TC0025 | 220V 5A PF1.0 | 6 | Modbus PF total | 4167 | float | 1 | kW/kVA/PF | 1
A27_SPEC-TC0027-01 | 220V 5A PF1.0 | 1 | 설정 Readback Direction | 51372 | uint16 | 0 |  | 0
A27_SPEC-TC0027-01 | 220V 5A PF1.0 | 2 | Modbus KW total | 4143 | float | 3.3 | kW | 0.5
A27_SPEC-TC0027-02 | 220V 5A PF1.0 | 1 | 설정 Readback Direction | 51372 | uint16 | 1 |  | 0
A27_SPEC-TC0027-02 | 220V 5A PF1.0 | 2 | Modbus KW total | 4143 | float | -3.3 | kW | 0.5
A27_SPEC-TC0027-03 |  | 1 | 설정 Readback Direction | 51372 | uint16 | 0 |  | 0
A27_SPEC-TC0028-01 |  | 1 | 설정 Readback Phase Power Calc Method | 51377 | uint16 | 1 |  | 0
A27_SPEC-TC0028-01 |  | 2 | 설정 Readback Total Power Calc Method | 51378 | uint16 | 1 |  | 0
A27_SPEC-TC0028-01 |  | 3 | 설정 Readback PF Sign | 51379 | uint16 | 1 |  | 0
A27_SPEC-TC0028-01 |  | 4 | 설정 Readback PF Value at No-Load | 51380 | uint16 | 1 |  | 0
A27_SPEC-TC0028-02 |  | 1 | 설정 Readback Phase Power Calc Method | 51377 | uint16 | 0 |  | 0
A27_SPEC-TC0028-02 |  | 2 | 설정 Readback Total Power Calc Method | 51378 | uint16 | 0 |  | 0
A27_SPEC-TC0028-02 |  | 3 | 설정 Readback PF Sign | 51379 | uint16 | 0 |  | 0
A27_SPEC-TC0028-02 |  | 4 | 설정 Readback PF Value at No-Load | 51380 | uint16 | 0 |  | 0
A27_SPEC-TC0038 |  | 1 | Readback 수전 유효전력량 | 4189 | uint32 | 12345 | kWh | 0
A27_SPEC-TC0038 |  | 2 | Readback 송전 유효전력량 | 4191 | uint32 | 23456 | kWh | 0
A27_SPEC-TC0038 |  | 3 | Readback 수전 무효전력량 | 4197 | uint32 | 34567 | kVARh | 0
A27_SPEC-TC0038 |  | 4 | Readback 송전 무효전력량 | 4199 | uint32 | 45678 | kVARh | 0
A27_SPEC-TC0038 |  | 5 | Readback 피상전력량 | 4205 | uint32 | 56789 | kVAh | 0
A27_SPEC-TC0039 |  | 1 | Readback 수전 유효전력량 = 0 | 4189 | uint32 | 0 | kWh | 0
A27_SPEC-TC0039 |  | 2 | Readback 송전 유효전력량 = 0 | 4191 | uint32 | 0 | kWh | 0
A27_SPEC-TC0039 |  | 3 | Readback 수전 무효전력량 = 0 | 4197 | uint32 | 0 | kVARh | 0
A27_SPEC-TC0039 |  | 4 | Readback 송전 무효전력량 = 0 | 4199 | uint32 | 0 | kVARh | 0
A27_SPEC-TC0039 |  | 5 | Readback 피상전력량 = 0 | 4205 | uint32 | 0 | kVAh | 0
A27_SPEC-TC0040 |  | 1 | Readback 수전 유효전력량 | 4189 | uint32 | 12345 | kWh | 0
A27_SPEC-TC0040 |  | 2 | Readback 송전 유효전력량 | 4191 | uint32 | 23456 | kWh | 0
A27_SPEC-TC0040 |  | 3 | Readback 수전 무효전력량 | 4197 | uint32 | 34567 | kVARh | 0
A27_SPEC-TC0040 |  | 4 | Readback 송전 무효전력량 | 4199 | uint32 | 45678 | kVARh | 0
A27_SPEC-TC0040 |  | 5 | Readback 피상전력량 | 4205 | uint32 | 56789 | kVAh | 0
A27_SPEC-TC0040 |  | 6 | Readback 유효전력량 Net (수전-송전) | 4193 | int32 | -11111 | kWh | 0
A27_SPEC-TC0040 |  | 7 | Readback 유효전력량 Sum (수전+송전) | 4195 | int32 | 35801 | kWh | 0
A27_SPEC-TC0046 | 220V 5A 정현파 | 1 | Modbus Crest Factor A | 4125 | float | 1.414 |  | 1.5
A27_SPEC-TC0046 | 220V 5A 정현파 | 2 | Modbus Crest Factor B | 4127 | float | 1.414 |  | 1.5
A27_SPEC-TC0046 | 220V 5A 정현파 | 3 | Modbus Crest Factor C | 4129 | float | 1.414 |  | 1.5
A27_SPEC-TC0047 | 220V 5A 정현파 | 1 | Modbus K-Factor A | 4131 | float | 1 |  | 2
A27_SPEC-TC0047 | 220V 5A 정현파 | 2 | Modbus K-Factor B | 4133 | float | 1 |  | 2
A27_SPEC-TC0047 | 220V 5A 정현파 | 3 | Modbus K-Factor C | 4135 | float | 1 |  | 2
A27_SPEC-TC0048 | 220V 5A 정현파 | 1 | Modbus V fund A | 4019 | float | 220 | V/A | 0.5
A27_SPEC-TC0048 | 220V 5A 정현파 | 2 | Modbus V fund B | 4021 | float | 220 | V/A | 0.5
A27_SPEC-TC0048 | 220V 5A 정현파 | 3 | Modbus V fund C | 4023 | float | 220 | V/A | 0.5
A27_SPEC-TC0048 | 220V 5A 정현파 | 4 | Modbus I fund A | 4081 | float | 5 | V/A | 0.5
A27_SPEC-TC0048 | 220V 5A 정현파 | 5 | Modbus I fund B | 4083 | float | 5 | V/A | 0.5
A27_SPEC-TC0048 | 220V 5A 정현파 | 6 | Modbus I fund C | 4085 | float | 5 | V/A | 0.5
A27_SPEC-TC0048 | 220V 5A 정현파 | 7 | Modbus V RMS A | 4003 | float | 220 | V/A | 0.5
A27_SPEC-TC0048 | 220V 5A 정현파 | 8 | Modbus I RMS A | 4073 | float | 5 | V/A | 0.5
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | 1 | Modbus V unbalance LN (NEMA) | 4057 | float | 4.55 | % | 11 | ±0.5%p → 11% 로 환산
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | 2 | Modbus V unbalance LL | 4059 | float | 2.28 | % | 15
A27_SPEC-TC0055 | I 5.5_5.0_4.5 220V | 1 | Modbus I unbalance (NEMA) | 4107 | float | 10 | % | 5 | ±0.5%p → 5% 로 환산
A27_SPEC-TC0056 | V 220_220_200 5A | 1 | Modbus V positive seq (U1) | 4051 | float | 213.33 | V | 1
A27_SPEC-TC0056 | V 220_220_200 5A | 2 | Modbus V negative seq (U2) | 4053 | float | 6.67 | V | 22 | ±1.5V(FS 0.5%) → 22% 환산
A27_SPEC-TC0056 | V 220_220_200 5A | 3 | Modbus V zero seq (U0) | 4055 | float | 6.67 | V | 22
A27_SPEC-TC0057 | I 5_5_4 220V | 1 | Modbus I positive seq (I1) | 4101 | float | 4.67 | A | 1
A27_SPEC-TC0057 | I 5_5_4 220V | 2 | Modbus I negative seq (I2) | 4103 | float | 0.33 | A | 25
A27_SPEC-TC0057 | I 5_5_4 220V | 3 | Modbus I zero seq (I0) | 4105 | float | 0.33 | A | 25
A27_SPEC-TC0058 | V 220_220_200 5A | 1 | Modbus V seq unbalance U2 | 4063 | float | 3.13 | % | 25
A27_SPEC-TC0058 | V 220_220_200 5A | 2 | Modbus V seq unbalance U0 | 4061 | float | 3.13 | % | 25
A27_SPEC-TC0059-01 | V 230_220_210 5A | 1 | Modbus V unbalance LN | 4057 | float | 4.55 | % | 11
A27_SPEC-TC0059-01 | V 230_220_210 5A | 2 | Modbus V unbalance LL | 4059 | float | 2.28 | % | 15
A27_SPEC-TC0059-02 | V 230_220_210 5A | 2 | Modbus V unbalance LL | 4059 | float | 2.28 | % | 15
A27_SPEC-TC0060 | NEMA 크기불평형 | 1 | Modbus V unbalance LN | 4057 | float | 4.55 | % | 11
A27_SPEC-TC0060 | NEMA 크기불평형 | 2 | Modbus I unbalance | 4107 | float | 10 | % | 5
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | 3 | Modbus V U1 | 4051 | float | 213.33 | V | 0.7
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | 4 | Modbus V U2 | 4053 | float | 6.67 | V | 22
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | 5 | Modbus V U0 | 4055 | float | 6.67 | V | 22
A27_SPEC-TC0061 | V 220_220_200 I 5_5_4 | 1 | Modbus V unbalance LN | 4057 | float | 6.25 |  | 15
A27_SPEC-TC0061 | V 220_220_200 I 5_5_4 | 2 | Modbus V U1 | 4051 | float | 213.33 |  | 1
A27_SPEC-TC0061 | V 220_220_200 I 5_5_4 | 3 | Modbus V U2 | 4053 | float | 6.67 |  | 25
A27_SPEC-TC0061 | V 220_220_200 I 5_5_4 | 4 | Modbus V U0 | 4055 | float | 6.67 |  | 25
A27_SPEC-TC0061 | V 220_220_200 I 5_5_4 | 5 | Modbus V seq unbal U2 | 4063 | float | 3.13 |  | 25
A27_SPEC-TC0061 | V 220_220_200 I 5_5_4 | 6 | Modbus V seq unbal U0 | 4061 | float | 3.13 |  | 25
A27_SPEC-TC0061 | V 220_220_200 I 5_5_4 | 7 | Modbus I unbalance | 4107 | float | 14.29 |  | 15
A27_SPEC-TC0061 | V 220_220_200 I 5_5_4 | 8 | Modbus I I1 | 4101 | float | 4.67 |  | 1
A27_SPEC-TC0061 | V 220_220_200 I 5_5_4 | 9 | Modbus I I2 | 4103 | float | 0.33 |  | 30
A27_SPEC-TC0061 | V 220_220_200 I 5_5_4 | 10 | Modbus I I0 | 4105 | float | 0.33 |  | 30

## Navigation
TC_ID | Order | Name | button_keyin | main_menu_xy | side_menu_xy | data_view_xy | Wait(s) | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Line-to-Line
A27_SPEC-TC0001-02 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Line-to-Line
A27_SPEC-TC0001-03 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Line-to-Line
A27_SPEC-TC0003-01 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 150 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Phase
A27_SPEC-TC0003-02 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 150 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Phase
A27_SPEC-TC0003-03 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 150 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Phase
A27_SPEC-TC0005 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Line-to-Line
A27_SPEC-TC0006 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 150 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Phase
A27_SPEC-TC0007-01 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Line-to-Line
A27_SPEC-TC0007-02 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Line-to-Line
A27_SPEC-TC0008 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Line-to-Line
A27_SPEC-TC0009 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 150 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Phase
A27_SPEC-TC0010 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Line-to-Line

## Expected
TC_ID | Source Name | Check Name | Expected | Unit | Tolerance | roi_xy | Required Text | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | AB 표시값 | 110 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | BC 표시값 | 110 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | CA 표시값 | 110 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | Average | 110 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | AB 표시값 | 380 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | BC 표시값 | 380 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | CA 표시값 | 380 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | Average | 380 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | AB 표시값 | 519.62 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | BC 표시값 | 519.62 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | CA 표시값 | 519.62 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | Average | 519.62 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Voltage
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | A 표시값 | 65 | V | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | B 표시값 | 65 | V | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | C 표시값 | 65 | V | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | Average | 65 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Voltage
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | A 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | B 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | C 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | Average | 220 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Voltage
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | A 표시값 | 300 | V | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | B 표시값 | 300 | V | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | C 표시값 | 300 | V | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | Average | 300 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | AB 표시값 | 389.74 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | BC 표시값 | 407.06 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | CA 표시값 | 398.5 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | Average | 398.43 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Voltage
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | A 표시값 | 65 | V | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | B 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | C 표시값 | 300 | V | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | Average | 195 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | AB 표시값 | 381.05 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | BC 표시값 | 381.05 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | CA 표시값 | 381.05 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | Average | 381.05 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | AB 표시값 | 762.1 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | BC 표시값 | 762.1 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | CA 표시값 | 762.1 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | Average | 762.1 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | AB 표시값 | 762.1 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | BC 표시값 | 762.1 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | CA 표시값 | 762.1 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | Average | 762.1 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0009 | VLN 220V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Voltage
A27_SPEC-TC0009 | VLN 220V 5A 60Hz | A 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0009 | VLN 220V 5A 60Hz | B 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0009 | VLN 220V 5A 60Hz | C 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0009 | VLN 220V 5A 60Hz | Average | 220 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0009 | VLN 220V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0010 | VLL 380V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0010 | VLL 380V 5A 60Hz | AB 표시값 | 380 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0010 | VLL 380V 5A 60Hz | BC 표시값 | 380 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0010 | VLL 380V 5A 60Hz | CA 표시값 | 380 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0010 | VLL 380V 5A 60Hz | Average | 380 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0010 | VLL 380V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max

## Guide
Sheet | Purpose | Important Rule
TestCases | TC 단위 정의 | Enable이 TRUE인 행만 실행합니다
SetupModbus | 사전 설정 통신 write | Address와 Access Address는 Accura 2700M Modbus Map 문서 주소 기준입니다. 코드가 내부에서 -1을 적용합니다
CMC | CMC256plus 출력 조건 | 이 값은 판정 대상이 아니라 DUT에 주는 자극입니다. 위상은 0/240/120 고정, 고조파 주입 불가
Navigation | A2700D 표시 화면 이동 | setup_test_a2700.xlsx처럼 좌표를 세미콜론 형식으로 입력할 수 있습니다 | Home, Setup, Event, Back
Expected | 화면 OCR 판정 기준 | Required Text 기준으로 OCR 숫자/단위를 찾고 roi_xy는 선택 fallback으로 사용합니다
MeasurementModbus | CMC 인가 후 계측 register read | Address는 Modbus Map 문서 주소 기준이며 코드가 내부에서 -1 적용 | Read-only 계측값은 Value Type/Expected/Tolerance로 판정
작성 기준 | A27_SPEC-TC0001~0061 (docs.zip) | 자동화 불가/부분 TC 는 Source_Test_A2700M_작성보고서.md 참조
Tolerance | Expected 대비 % 오차 | Expected=0 이면 허용오차도 0이 되어 정확히 0일 때만 PASS (보고서 참조)
Energy Set | INT64 레지스터 | 러너가 INT64 미지원이라 uint32 2회(상위/하위 워드)로 분할 기입. 실기에서 워드 순서 검증 필요
45.160 은 이중화에서 첫번째 꺼