## TestCases
TC_ID | Enable | Test Name | Feature | Settle(s) | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | TRUE | 3P3W 전압 RMS 선간전압 최소 보장점 확인 | FS1 Voltage RMS | 3 | A27_SPEC-TC0002 판독 확인 포함. 110V L-L 최소 보장점 (63.51V/ch x sqrt3)
A27_SPEC-TC0001-02 | TRUE | 3P3W 전압 RMS 선간전압 중간 보장점 확인 | FS1 Voltage RMS | 3 | A27_SPEC-TC0002 판독 확인 포함. 380V L-L 중간 보장점
A27_SPEC-TC0001-03 | TRUE | 3P3W 전압 RMS 선간전압 최대 보장점 확인 | FS1 Voltage RMS | 3 | A27_SPEC-TC0002 판독 확인 포함. CMC 채널 최대 300V 제약으로 520 대신 519.62 L-L
A27_SPEC-TC0003-01 | TRUE | 3P4W 전압 RMS 상전압 최소 보장점 확인 | FS1 Voltage RMS | 3 | A27_SPEC-TC0004 판독 확인 포함. 65V L-N 최소 보장점
A27_SPEC-TC0003-02 | TRUE | 3P4W 전압 RMS 상전압 중간 보장점 확인 | FS1 Voltage RMS | 3 | A27_SPEC-TC0004 판독 확인 포함. 220V L-N 중간 보장점
A27_SPEC-TC0003-03 | TRUE | 3P4W 전압 RMS 상전압 최대 보장점 확인 | FS1 Voltage RMS | 3 | A27_SPEC-TC0004 판독 확인 포함. 300V L-N 최대 보장점
A27_SPEC-TC0005 | TRUE | 3P3W 선간전압 평균값 계산 확인 | FS1 Voltage AVG | 3
A27_SPEC-TC0006 | TRUE | 3P4W 상전압 평균값 계산 확인 | FS1 Voltage AVG | 3
A27_SPEC-TC0007-01 | TRUE | PT Primary Voltage 설정 반영 확인 (기준) | FS1 PT Setup | 3 | 기준 PT 380.0/380.0, LL=220*sqrt3
A27_SPEC-TC0007-02 | TRUE | PT Primary Voltage 설정 반영 확인 (변경) | FS1 PT Setup | 3 | 변경 PT 760.0/380.0, 환산 2배
A27_SPEC-TC0008 | TRUE | PT Secondary Voltage 설정 반영 확인 (380.0/190.0 = 2배) | FS1 PT Setup | 3 | 기준(1:1) 조건은 A27_SPEC-TC0007-01 로 확인
A27_SPEC-TC0009 | TRUE | 3P4W 전압 결선방식 설정 확인 | FS1 Wiring Setup | 3 | 재기동 후 유지 확인은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0010 | TRUE | 3P3W 전압 결선방식 설정 확인 | FS1 Wiring Setup | 3 | 재기동 후 유지 확인은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0011-01 | TRUE | 최소 계측 전압 입력 정책 확인 (최소 경계값 1V) | FS1 Min Voltage Setup | 1 | 범위 밖(0V/21V) 거부 동작은 수동 확인 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0011-02 | TRUE | 최소 계측 전압 입력 정책 확인 (최대 경계값 20V) | FS1 Min Voltage Setup | 1 | 범위 밖(0V/21V) 거부 동작은 수동 확인 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0011-03 | TRUE | 최소 계측 전압 입력 정책 확인 (정상값 10V) | FS1 Min Voltage Setup | 1 | 범위 밖(0V/21V) 거부 동작은 수동 확인 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0011-04 | TRUE | 최소 계측 전압 입력 정책 확인 (기본값 5V 복구) | FS1 Min Voltage Setup | 1 | 범위 밖(0V/21V) 거부 동작은 수동 확인 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0012-01 | TRUE | 최소 계측 전압 설정의 RMS 데이터 영향 확인 (입력 4V) | FS1 Min Voltage | 5 | 임계 미만 → 0 표시. expected 0 판정 한계는 보고서 참조
A27_SPEC-TC0012-02 | TRUE | 최소 계측 전압 설정의 RMS 데이터 영향 확인 (입력 6V) | FS1 Min Voltage | 5 | 임계 이상 → 정상 계측
A27_SPEC-TC0013-01 | TRUE | RMS 상전류 최소 보장점 정밀도 확인 | FS2 Current RMS | 3 | 최소 보장점 50mA. 화면 OCR은 CURRENT 화면 좌표 확보 후 추가
A27_SPEC-TC0013-02 | TRUE | RMS 상전류 중간 보장점 정밀도 확인 | FS2 Current RMS | 3 | 중간 보장점 5A. A27_SPEC-TC0014 판독 확인 포함. 화면 OCR은 CURRENT 화면 좌표 확보 후 추가
A27_SPEC-TC0013-03 | TRUE | RMS 상전류 최대 보장점 정밀도 확인 | FS2 Current RMS | 3 | 최대 보장점 10A. 화면 OCR은 CURRENT 화면 좌표 확보 후 추가
A27_SPEC-TC0015 | TRUE | RMS 상전류 평균값 계산 확인 | FS2 Current AVG | 3
A27_SPEC-TC0016-01 | TRUE | CT Primary Current 설정 반영 확인 (기준) | FS2 CT Setup | 3 | 기준 CT 5.0/5.0
A27_SPEC-TC0016-02 | TRUE | CT Primary Current 설정 반영 확인 (변경) | FS2 CT Setup | 3 | 변경 CT 10.0/5.0, 환산 2배
A27_SPEC-TC0017 | TRUE | CT Secondary Current 설정 반영 확인 (5.0/2.5 = 2배) | FS2 CT Setup | 3
A27_SPEC-TC0018-01 | TRUE | 전류 방향 Normal 시 상전류 RMS 확인 | FS2 Current Direction | 3 | RMS 크기는 방향 설정과 무관해야 함
A27_SPEC-TC0018-02 | TRUE | 전류 방향 Reverse 시 상전류 RMS 확인 | FS2 Current Direction | 3 | RMS 크기는 방향 설정과 무관해야 함
A27_SPEC-TC0019-01 | TRUE | 전류 방향 설정값 저장 확인 (Reverse) | FS2 Current Direction Setup | 1 | 재기동 후 유지 확인은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0019-02 | TRUE | 전류 방향 설정값 저장 확인 (Normal 복구) | FS2 Current Direction Setup | 1 | 재기동 후 유지 확인은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0020-01 | TRUE | 최소 계측 전류 설정의 RMS 데이터 영향 확인 (입력 19mA) | FS2 Min Current | 5 | 임계 미만 → 0. expected 0 판정 한계는 보고서 참조
A27_SPEC-TC0020-02 | TRUE | 최소 계측 전류 설정의 RMS 데이터 영향 확인 (입력 21mA) | FS2 Min Current | 5 | 임계 이상 → 정상 계측. 저전류라 tol 10%
A27_SPEC-TC0021-01 | TRUE | 최소 계측 전류 입력 정책 확인 (최소 경계값 1mA) | FS2 Min Current Setup | 1 | 범위 밖(0/101mA) 거부 동작은 수동 확인 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0021-02 | TRUE | 최소 계측 전류 입력 정책 확인 (최대 경계값 100mA) | FS2 Min Current Setup | 1 | 범위 밖(0/101mA) 거부 동작은 수동 확인 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0021-03 | TRUE | 최소 계측 전류 입력 정책 확인 (기본값 20mA 복구) | FS2 Min Current Setup | 1 | 범위 밖(0/101mA) 거부 동작은 수동 확인 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0022-01 | TRUE | 유효전력 정밀도 확인 (PF 1.0, 0.1A) | FS3 Active Power | 5 | PF 0.5/0.8 조건은 자동계측 프로그램에서 검증
A27_SPEC-TC0022-02 | TRUE | 유효전력 정밀도 확인 (PF 1.0, 5.0A) | FS3 Active Power | 5 | PF 0.5/0.8 조건은 자동계측 프로그램에서 검증
A27_SPEC-TC0023-01 | TRUE | 무효전력 정밀도 확인 (sinφ 1.0, 0.1A) | FS3 Active Power | 5 | sinφ 0.5/0.25 조건은 자동계측 프로그램에서 검증
A27_SPEC-TC0023-02 | TRUE | 무효전력 정밀도 확인 (sinφ 1.0, 5.0A) | FS3 Active Power | 5 | sinφ 0.5/0.25 조건은 자동계측 프로그램에서 검증
A27_SPEC-TC0024-01 | TRUE | 피상전력 정밀도 확인 (0.1A) | FS3 Apparent Power | 5
A27_SPEC-TC0024-02 | TRUE | 피상전력 정밀도 확인 (5.0A) | FS3 Apparent Power | 5
A27_SPEC-TC0025-01 | TRUE | P/Q/S/PF 산출 및 판독 확인 (Active 화면) | FS3 Power Readout | 5 | Q≈0 판정은 expected 0 한계로 제외 (보고서 참조). POWER 화면 OCR 좌표 확보 후 추가
A27_SPEC-TC0025-02 | TRUE | P/Q/S/PF 산출 및 판독 확인 (Apparent 화면) | FS3 Power Readout | 5 | Q≈0 판정은 expected 0 한계로 제외 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0025-03 | TRUE | P/Q/S/PF 산출 및 판독 확인 (PF 화면) | FS3 Power Readout | 5 | Q≈0 판정은 expected 0 한계로 제외 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0027-01 | TRUE | 전류 방향 Normal 전력 부호 확인 | FS3 Power Sign | 5 | Reverse 시 Total P 부호 반전 기대
A27_SPEC-TC0027-02 | TRUE | 전류 방향 Reverse 전력 부호 확인 | FS3 Power Sign | 5 | Reverse 시 Total P 부호 반전 기대
A27_SPEC-TC0027-03 | TRUE | 전류 방향 Normal 복구 | FS3 Power Sign | 1
A27_SPEC-TC0028-01 | TRUE | 전력 계산 설정값 변경(=1) 저장 확인 | FS3 Power Setup | 1 | 재기동 후 유지 확인은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0028-02 | TRUE | 전력 계산 설정값 기본(=0) 복구 저장 확인 | FS3 Power Setup | 1 | 재기동 후 유지 확인은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0038 | TRUE | Energy Set 전력량 특정값 설정 확인 | FS4 Energy Set | 3 | INT64 를 uint32 2회 분할 기입 (워드순서 검증 필요, 보고서 참조). 최대 경계값은 수동
A27_SPEC-TC0039 | TRUE | Energy Clear 전력량 초기화 확인 | FS4 Energy Clear | 3 | 설정 레지스터에 0 기입 방식. D화면 Data Clear 메뉴 경로는 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0040-01 | TRUE | 전력량 표시/통신 판독 확인 (Energy [P] 화면, 합산/Net 포함) | FS4 Energy Readout | 3 | 콤마(천단위) 표시 시 OCR 숫자 파싱 실패 가능 → Required Text 방식으로 전환 필요
A27_SPEC-TC0040-02 | TRUE | 전력량 표시/통신 판독 확인 (Energy [Q] 화면) | FS4 Energy Readout | 3 | 콤마 표시 시 OCR 파싱 실패 가능 (Notes -01 참조)
A27_SPEC-TC0040-03 | TRUE | 전력량 표시/통신 판독 확인 (Energy [S] 화면) | FS4 Energy Readout | 3 | 콤마 표시 시 OCR 파싱 실패 가능 (Notes -01 참조)
A27_SPEC-TC0046 | TRUE | 전류 Crest Factor 계산 확인 (순수 정현파 = 1.414) | FS5 Crest Factor | 5 | 고조파 중첩 조건(조건2)은 CMC 고조파 주입 불가로 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0047 | TRUE | 전류 K-Factor 계산 확인 (기본파만 = 1.00) | FS5 K-Factor | 5 | 고조파 중첩 조건(조건2)은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0048-01 | TRUE | 전압 기본파 데이터 산출 확인 (정현파: 기본파=RMS) | FS5 Fundamental | 5 | 화면은 선간(AB/BC/CA=381.05V) 표시, 통신은 상전압(220V) — 다른 값이 정상
A27_SPEC-TC0048-02 | TRUE | 전류 기본파 데이터 산출 확인 (정현파: 기본파=RMS) | FS5 Fundamental | 5 | 고조파 중첩 조건은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0054 | TRUE | 전압 불평형률(NEMA MG1) 계산 확인 (크기 불평형) | FS6 Unbalance | 5 | 평형(0%) 및 위상 불평형 조건은 수동 (보고서 참조). LL 2.28%는 위상 0/240/120 가정 계산값
A27_SPEC-TC0055 | TRUE | 전류 불평형률(NEMA MG1) 계산 확인 (크기 불평형) | FS6 Unbalance | 5 | 평형(0%) 조건은 수동 (보고서 참조)
A27_SPEC-TC0056 | TRUE | 전압 대칭좌표 성분 계산 확인 (크기 불평형) | FS6 Symmetrical | 5 | TC 원문 불평형 조건(Vc=200V)과 동일. 위상은 CMC 고정 0/240/120
A27_SPEC-TC0057 | TRUE | 전류 대칭좌표 성분 계산 확인 (크기 불평형) | FS6 Symmetrical | 5
A27_SPEC-TC0058 | TRUE | 역상분/영상분 불평형률 계산 확인 | FS6 Unbalance | 5 | U2/U1 = U0/U1 = 6.67/213.33 = 3.13%
A27_SPEC-TC0059-01 | TRUE | 결선방식별 전압 불평형 데이터 기준 확인 (3P4W) | FS6 Unbalance | 5 | 3P4W: LN/LL 불평형 모두 산출
A27_SPEC-TC0059-02 | TRUE | 결선방식별 전압 불평형 데이터 기준 확인 (3P3W) | FS6 Unbalance | 5 | 3P3W: LL 기준만 확인. LN 동작 정의는 보고서 참조
A27_SPEC-TC0060 | TRUE | 불평형률/대칭좌표 정밀도 확인 | FS6 Accuracy | 5 | ±0.5%p / ±0.5%FS 를 % 허용오차로 환산 적용. 위상 불평형 조건은 수동
A27_SPEC-TC0061-01 | TRUE | 불평형/대칭좌표 판독 확인 (VOLTAGE > Unbalance) | FS6 Readout | 5 | 개정 TC0061: V 230/220/210, I 5.5/5.0/4.5. 판독+화면-통신 일치 목적, 허용오차는 참고용
A27_SPEC-TC0061-02 | TRUE | 불평형/대칭좌표 판독 확인 (CURRENT > Unbalance) | FS6 Readout | 5 | 개정 TC0061: V 230/220/210, I 5.5/5.0/4.5. 판독+화면-통신 일치 목적, 허용오차는 참고용
A27_SPEC-TC0061-03 | TRUE | 불평형/대칭좌표 판독 확인 (ANALYSIS > Voltage Unbalance) | FS6 Readout | 5 | ANALYSIS 좌표/라벨 추정 — 첫 실행 후 조정. 개정 TC0061: V 230/220/210, I 5.5/5.0/4.5. 판독+화면-통신 일치 목적, 허용오차는 참고용
A27_SPEC-TC0061-04 | TRUE | 불평형/대칭좌표 판독 확인 (ANALYSIS > Current Unbalance) | FS6 Readout | 5 | ANALYSIS 좌표/라벨 추정 — 첫 실행 후 조정. 개정 TC0061: V 230/220/210, I 5.5/5.0/4.5. 판독+화면-통신 일치 목적, 허용오차는 참고용
A27_SPEC-TC0061-05 | TRUE | 불평형/대칭좌표 판독 확인 (ANALYSIS > Voltage Symmetrical) | FS6 Readout | 5 | ANALYSIS 좌표/라벨 추정 — 첫 실행 후 조정. 개정 TC0061: V 230/220/210, I 5.5/5.0/4.5. 판독+화면-통신 일치 목적, 허용오차는 참고용
A27_SPEC-TC0061-06 | TRUE | 불평형/대칭좌표 판독 확인 (ANALYSIS > Current Symmetrical) | FS6 Readout | 5 | ANALYSIS 좌표/라벨 추정 — 첫 실행 후 조정. 개정 TC0061: V 230/220/210, I 5.5/5.0/4.5. 판독+화면-통신 일치 목적, 허용오차는 참고용

## SetupModbus
TC_ID | Order | Name | Address | Access Address | Value Type | Write Value | Access Value | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | 1 | 결선 방식 3P3W | 51362 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0001-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | 1:1 환산 (380.0V/380.0V)
A27_SPEC-TC0001-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | 1:1 환산 (380.0V/380.0V)
A27_SPEC-TC0001-02 | 1 | 결선 방식 3P3W | 51362 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0001-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | 1:1 환산 (380.0V/380.0V)
A27_SPEC-TC0001-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | 1:1 환산 (380.0V/380.0V)
A27_SPEC-TC0001-03 | 1 | 결선 방식 3P3W | 51362 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0001-03 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | 1:1 환산 (380.0V/380.0V)
A27_SPEC-TC0001-03 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | 1:1 환산 (380.0V/380.0V)
A27_SPEC-TC0003-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0003-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | 1:1 환산
A27_SPEC-TC0003-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | 1:1 환산
A27_SPEC-TC0003-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0003-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | 1:1 환산
A27_SPEC-TC0003-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | 1:1 환산
A27_SPEC-TC0003-03 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0003-03 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | 1:1 환산
A27_SPEC-TC0003-03 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | 1:1 환산
A27_SPEC-TC0005 | 1 | 결선 방식 3P3W | 51362 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0005 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0005 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0006 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0006 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0006 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0007-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0007-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0007-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0007-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0007-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 7600 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0007-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0008 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0008 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | Primary 380.0 / Secondary 190.0
A27_SPEC-TC0008 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 1900 | 1 | Primary 380.0 / Secondary 190.0
A27_SPEC-TC0009 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0009 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0009 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0010 | 1 | 결선 방식 3P3W | 51362 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0010 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0010 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0011-01 | 1 | Minimum Secondary Voltage = 1 | 51368 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0011-02 | 1 | Minimum Secondary Voltage = 20 | 51368 | 51361 | uint16 | 20 | 1
A27_SPEC-TC0011-03 | 1 | Minimum Secondary Voltage = 10 | 51368 | 51361 | uint16 | 10 | 1
A27_SPEC-TC0011-04 | 1 | Minimum Secondary Voltage = 5 | 51368 | 51361 | uint16 | 5 | 1
A27_SPEC-TC0012-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0012-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0012-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0012-01 | 4 | Minimum Secondary Voltage = 5 | 51368 | 51361 | uint16 | 5 | 1
A27_SPEC-TC0012-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0012-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0012-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 3800 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0012-02 | 4 | Minimum Secondary Voltage = 5 | 51368 | 51361 | uint16 | 5 | 1
A27_SPEC-TC0013-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0013-01 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | CT 5.0A/5.0A
A27_SPEC-TC0013-01 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | CT 5.0A/5.0A
A27_SPEC-TC0013-01 | 4 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0013-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0013-02 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | CT 5.0A/5.0A
A27_SPEC-TC0013-02 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | CT 5.0A/5.0A
A27_SPEC-TC0013-02 | 4 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0013-03 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0013-03 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | CT 5.0A/5.0A
A27_SPEC-TC0013-03 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | CT 5.0A/5.0A
A27_SPEC-TC0013-03 | 4 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0015 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0015 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0015 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0016-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0016-01 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0016-01 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0016-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0016-02 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 100 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0016-02 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0017 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0017 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | CT 5.0A/2.5A
A27_SPEC-TC0017 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 25 | 1 | CT 5.0A/2.5A
A27_SPEC-TC0018-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0018-01 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0018-01 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0018-01 | 4 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0018-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0018-02 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0018-02 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0018-02 | 4 | Current Direction Reverse | 51372 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0019-01 | 1 | Current Direction Reverse | 51372 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0019-02 | 1 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0020-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0020-01 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0020-01 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0020-01 | 4 | Minimum Secondary Current = 20mA | 51375 | 51361 | uint16 | 20 | 1
A27_SPEC-TC0020-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0020-02 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0020-02 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0020-02 | 4 | Minimum Secondary Current = 20mA | 51375 | 51361 | uint16 | 20 | 1
A27_SPEC-TC0021-01 | 1 | Minimum Secondary Current = 1 | 51375 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0021-02 | 1 | Minimum Secondary Current = 100 | 51375 | 51361 | uint16 | 101 | 1
A27_SPEC-TC0021-03 | 1 | Minimum Secondary Current = 20 | 51375 | 51361 | uint16 | 20 | 1
A27_SPEC-TC0022-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0022-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0022-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0022-01 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0022-01 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0022-01 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0022-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0022-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0022-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0022-02 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0022-02 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0022-02 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0023-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0023-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0023-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0023-01 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0023-01 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0023-01 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0023-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0023-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0023-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0023-02 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0023-02 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0023-02 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0024-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0024-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0024-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0024-01 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0024-01 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0024-01 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0024-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0024-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0024-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0024-02 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0024-02 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0024-02 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0025-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0025-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0025-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0025-01 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0025-01 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0025-01 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0027-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0027-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0027-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0027-01 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0027-01 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0027-01 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0027-01 | 7 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0027-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0027-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0027-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0027-02 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0027-02 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0027-02 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0027-02 | 7 | Current Direction Reverse | 51372 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0027-03 | 1 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0028-01 | 1 | Phase Power Calc Method = 1 | 51377 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0028-01 | 2 | Total Power Calc Method = 1 | 51378 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0028-01 | 3 | PF Sign = 1 | 51379 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0028-01 | 4 | PF Value at No-Load = 1 | 51380 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0028-02 | 1 | Phase Power Calc Method = 0 | 51377 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0028-02 | 2 | Total Power Calc Method = 0 | 51378 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0028-02 | 3 | PF Sign = 0 | 51379 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0028-02 | 4 | PF Value at No-Load = 0 | 51380 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0038 | 1 | 수전 유효전력량 (상위32bit) | 51942 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 2 | 수전 유효전력량 (하위32bit) | 51944 | 51941 | uint32 | 12345 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 3 | 송전 유효전력량 (상위32bit) | 51946 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 4 | 송전 유효전력량 (하위32bit) | 51948 | 51941 | uint32 | 23456 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 5 | 수전 무효전력량 (상위32bit) | 51950 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 6 | 수전 무효전력량 (하위32bit) | 51952 | 51941 | uint32 | 34567 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 7 | 송전 무효전력량 (상위32bit) | 51954 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 8 | 송전 무효전력량 (하위32bit) | 51956 | 51941 | uint32 | 45678 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 9 | 피상전력량 (상위32bit) | 51958 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0038 | 10 | 피상전력량 (하위32bit) | 51960 | 51941 | uint32 | 56789 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 1 | 수전 유효전력량 (상위32bit) | 51942 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 2 | 수전 유효전력량 (하위32bit) | 51944 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 3 | 송전 유효전력량 (상위32bit) | 51946 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 4 | 송전 유효전력량 (하위32bit) | 51948 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 5 | 수전 무효전력량 (상위32bit) | 51950 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 6 | 수전 무효전력량 (하위32bit) | 51952 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 7 | 송전 무효전력량 (상위32bit) | 51954 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 8 | 송전 무효전력량 (하위32bit) | 51956 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 9 | 피상전력량 (상위32bit) | 51958 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0039 | 10 | 피상전력량 (하위32bit) | 51960 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0040-01 | 1 | 수전 유효전력량 (상위32bit) | 51942 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0040-01 | 2 | 수전 유효전력량 (하위32bit) | 51944 | 51941 | uint32 | 12345 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0040-01 | 3 | 송전 유효전력량 (상위32bit) | 51946 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0040-01 | 4 | 송전 유효전력량 (하위32bit) | 51948 | 51941 | uint32 | 23456 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0040-02 | 5 | 수전 무효전력량 (상위32bit) | 51950 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0040-02 | 6 | 수전 무효전력량 (하위32bit) | 51952 | 51941 | uint32 | 34567 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0040-02 | 7 | 송전 무효전력량 (상위32bit) | 51954 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0040-02 | 8 | 송전 무효전력량 (하위32bit) | 51956 | 51941 | uint32 | 45678 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0040-03 | 9 | 피상전력량 (상위32bit) | 51958 | 51941 | uint32 | 0 | 1 | INT64 분할 기입 상위워드.
A27_SPEC-TC0040-03 | 10 | 피상전력량 (하위32bit) | 51960 | 51941 | uint32 | 56789 | 1 | INT64 분할 기입 하위워드.
A27_SPEC-TC0046 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0046 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0046 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0047 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0047 | 2 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0047 | 3 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0048-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0048-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0048-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0048-01 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0048-01 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0054 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0054 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0054 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0054 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0054 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0055 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0055 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0055 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0055 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0055 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0056 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0056 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0056 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0056 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0056 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0057 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0057 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0057 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0057 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0057 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0058 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0058 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0058 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0058 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0058 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0059-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0059-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0059-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0059-02 | 1 | 결선 방식 3P3W | 51362 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0059-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0059-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0060 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0060 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0060 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0060 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0060 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0025-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0025-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0025-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0025-02 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0025-02 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0025-02 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0025-03 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0025-03 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0025-03 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1 (220.0V/220.0V)
A27_SPEC-TC0025-03 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0025-03 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0025-03 | 6 | Current Direction Normal | 51372 | 51361 | uint16 | 0 | 1
A27_SPEC-TC0048-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0048-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0048-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | raw = V x 10
A27_SPEC-TC0048-02 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0048-02 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | raw = A x 10
A27_SPEC-TC0061-01 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0061-01 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1
A27_SPEC-TC0061-01 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1
A27_SPEC-TC0061-01 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | 5.0A
A27_SPEC-TC0061-01 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | 5.0A
A27_SPEC-TC0061-02 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0061-02 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1
A27_SPEC-TC0061-02 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1
A27_SPEC-TC0061-02 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | 5.0A
A27_SPEC-TC0061-02 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | 5.0A
A27_SPEC-TC0061-03 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0061-03 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1
A27_SPEC-TC0061-03 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1
A27_SPEC-TC0061-03 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | 5.0A
A27_SPEC-TC0061-03 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | 5.0A
A27_SPEC-TC0061-04 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0061-04 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1
A27_SPEC-TC0061-04 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1
A27_SPEC-TC0061-04 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | 5.0A
A27_SPEC-TC0061-04 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | 5.0A
A27_SPEC-TC0061-05 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0061-05 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1
A27_SPEC-TC0061-05 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1
A27_SPEC-TC0061-05 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | 5.0A
A27_SPEC-TC0061-05 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | 5.0A
A27_SPEC-TC0061-06 | 1 | 결선 방식 3P4W | 51362 | 51361 | uint16 | 1 | 1
A27_SPEC-TC0061-06 | 2 | PT Primary Voltage | 51363 | 51361 | uint32 | 2200 | 1 | 1:1
A27_SPEC-TC0061-06 | 3 | PT Secondary Voltage | 51365 | 51361 | uint16 | 2200 | 1 | 1:1
A27_SPEC-TC0061-06 | 4 | CT Primary Current | 51369 | 51361 | uint32 | 50 | 1 | 5.0A
A27_SPEC-TC0061-06 | 5 | CT Secondary Current | 51371 | 51361 | uint16 | 50 | 1 | 5.0A

## CMC
TC_ID | Order | Name | Duration(s) | Va | Vb | Vc | Ia | Ib | Ic | Frequency | Notes | Va_deg | Vb_deg | Vc_deg | Ia_deg | Ib_deg | Ic_deg
A27_SPEC-TC0001-01 | 1 | VLL 110.0V 5A 60Hz | 10 | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0001-02 | 1 | VLL 380.0V 5A 60Hz | 10 | 219.39 | 219.39 | 219.39 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0001-03 | 1 | VLL 519.62V 5A 60Hz | 10 | 300 | 300 | 300 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0003-01 | 1 | VLN 65.0V 5A 60Hz | 10 | 65 | 65 | 65 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0003-02 | 1 | VLN 220.0V 5A 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0003-03 | 1 | VLN 300.0V 5A 60Hz | 10 | 300 | 300 | 300 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0005 | 1 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | 10 | 220 | 230 | 240 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0006 | 1 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | 10 | 65 | 220 | 300 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0007-01 | 1 | VLN 220V 5A 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0007-02 | 1 | VLN 220V 5A 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0008 | 1 | VLN 220V 5A 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0009 | 1 | VLN 220V 5A 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0010 | 1 | VLL 380V 5A 60Hz | 10 | 219.39 | 219.39 | 219.39 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0012-01 | 1 | VLN 4V 60Hz | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0012-02 | 1 | VLN 6V 60Hz | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0013-01 | 1 | I 0.05A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0013-02 | 1 | I 5.0A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0013-03 | 1 | I 10.0A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 10 | 10 | 10 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0015 | 1 | I 1_3_5A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 1 | 3 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0016-01 | 1 | I 5A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0016-02 | 1 | I 5A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0017 | 1 | I 2.5A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0018-01 | 1 | I 5A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0018-02 | 1 | I 5A 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0020-01 | 1 | I 19mA 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0020-02 | 1 | I 21mA 220V 60Hz | 10 | 220 | 220 | 220 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0022-01 | 1 | 220V 0.1A PF1.0 | 10 | 220 | 220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0022-02 | 1 | 220V 5.0A PF1.0 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0023-01 | 1 | 220V 0.1A sinφ 1.0 | 10 | 220 | 220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0023-02 | 1 | 220V 5.0A sinφ 1.0 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0024-01 | 1 | 220V 0.1A | 10 | 220 | 220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0024-02 | 1 | 220V 5.0A | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0025-01 | 1 | 220V 5A PF1.0 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0027-01 | 1 | 220V 5A PF1.0 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0027-02 | 1 | 220V 5A PF1.0 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0046 | 1 | 220V 5A 정현파 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0047 | 1 | 220V 5A 정현파 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0048-01 | 1 | 220V 5A 정현파 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0054 | 1 | V 230_220_210 5A | 10 | 230 | 220 | 210 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0055 | 1 | I 5.5_5.0_4.5 220V | 10 | 220 | 220 | 220 | 5.5 | 5 | 4.5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0056 | 1 | V 220_220_200 5A | 10 | 220 | 220 | 200 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0057 | 1 | I 5_5_4 220V | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 4 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0058 | 1 | V 220_220_200 5A | 10 | 220 | 220 | 200 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0059-01 | 1 | V 230_220_210 5A | 10 | 230 | 220 | 210 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0059-02 | 1 | V 230_220_210 5A | 10 | 230 | 220 | 210 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0060 | 1 | NEMA 크기불평형 | 10 | 230 | 220 | 210 | 5.5 | 5 | 4.5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0060 | 2 | 대칭좌표 불평형 | 10 | 220 | 220 | 200 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0025-02 | 1 | 220V 5A PF1.0 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0025-03 | 1 | 220V 5A PF1.0 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0048-02 | 1 | 220V 5A 정현파 | 10 | 220 | 220 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0061-01 | 1 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 10 | 230 | 220 | 210 | 5.5 | 5 | 4.5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0061-02 | 1 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 10 | 230 | 220 | 210 | 5.5 | 5 | 4.5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0061-03 | 1 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 10 | 230 | 220 | 210 | 5.5 | 5 | 4.5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0061-04 | 1 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 10 | 230 | 220 | 210 | 5.5 | 5 | 4.5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0061-05 | 1 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 10 | 230 | 220 | 210 | 5.5 | 5 | 4.5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120
A27_SPEC-TC0061-06 | 1 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 10 | 230 | 220 | 210 | 5.5 | 5 | 4.5 | 60 |  | 0 | 240 | 120 | 0 | 240 | 120

## MeasurementModbus
TC_ID | Source Name | Order | Check Name | Address | Value Type | Expected | Unit | Tolerance | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | 1 | Modbus LL AB | 4011 | float | 110 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | 2 | Modbus LL BC | 4013 | float | 110 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | 3 | Modbus LL CA | 4015 | float | 110 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | 4 | Modbus LL Average | 4017 | float | 110 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | 1 | Modbus LL AB | 4011 | float | 380 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | 2 | Modbus LL BC | 4013 | float | 380 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | 3 | Modbus LL CA | 4015 | float | 380 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | 4 | Modbus LL Average | 4017 | float | 380 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | 1 | Modbus LL AB | 4011 | float | 519.62 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | 2 | Modbus LL BC | 4013 | float | 519.62 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | 3 | Modbus LL CA | 4015 | float | 519.62 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | 4 | Modbus LL Average | 4017 | float | 519.62 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | 1 | Modbus LN A | 4003 | float | 65 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | 2 | Modbus LN B | 4005 | float | 65 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | 3 | Modbus LN C | 4007 | float | 65 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | 4 | Modbus LN Average | 4009 | float | 65 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | 1 | Modbus LN A | 4003 | float | 220 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | 2 | Modbus LN B | 4005 | float | 220 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | 3 | Modbus LN C | 4007 | float | 220 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | 4 | Modbus LN Average | 4009 | float | 220 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | 1 | Modbus LN A | 4003 | float | 300 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | 2 | Modbus LN B | 4005 | float | 300 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | 3 | Modbus LN C | 4007 | float | 300 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | 4 | Modbus LN Average | 4009 | float | 300 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | 1 | Modbus LL AB | 4011 | float | 389.74 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | 2 | Modbus LL BC | 4013 | float | 407.06 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | 3 | Modbus LL CA | 4015 | float | 398.5 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | 4 | Modbus LL Average | 4017 | float | 398.43 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | 1 | Modbus LN A | 4003 | float | 65 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | 2 | Modbus LN B | 4005 | float | 220 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | 3 | Modbus LN C | 4007 | float | 300 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | 4 | Modbus LN Average | 4009 | float | 195 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | 1 | 설정 Readback PT Primary | 51363 | uint32 | 3800 | raw | 0 | 쓰기값 저장 확인
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | 2 | Modbus LL AB | 4011 | float | 381.05 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | 3 | Modbus LL BC | 4013 | float | 381.05 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | 4 | Modbus LL CA | 4015 | float | 381.05 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | 5 | Modbus LL Average | 4017 | float | 381.05 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | 1 | 설정 Readback PT Primary | 51363 | uint32 | 7600 | raw | 0 | 쓰기값 저장 확인
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | 2 | Modbus LL AB | 4011 | float | 762.1 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | 3 | Modbus LL BC | 4013 | float | 762.1 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | 4 | Modbus LL CA | 4015 | float | 762.1 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | 5 | Modbus LL Average | 4017 | float | 762.1 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | 1 | 설정 Readback PT Secondary | 51365 | uint16 | 1900 | raw | 0
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | 2 | Modbus LL AB | 4011 | float | 762.1 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | 3 | Modbus LL BC | 4013 | float | 762.1 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | 4 | Modbus LL CA | 4015 | float | 762.1 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | 5 | Modbus LL Average | 4017 | float | 762.1 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0009 | VLN 220V 5A 60Hz | 1 | 설정 Readback Wiring | 51362 | uint16 | 1 |  | 0 | 1 = 3P4W
A27_SPEC-TC0009 | VLN 220V 5A 60Hz | 2 | Modbus LN A | 4003 | float | 220 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0010 | VLL 380V 5A 60Hz | 1 | 설정 Readback Wiring | 51362 | uint16 | 0 |  | 0 | 0 = 3P3W
A27_SPEC-TC0010 | VLL 380V 5A 60Hz | 2 | Modbus LL AB | 4011 | float | 380 | V | 0.5
A27_SPEC-TC0011-01 |  | 1 | 설정 Readback Min Voltage | 51368 | uint16 | 1 | V | 0
A27_SPEC-TC0011-02 |  | 1 | 설정 Readback Min Voltage | 51368 | uint16 | 20 | V | 0
A27_SPEC-TC0011-03 |  | 1 | 설정 Readback Min Voltage | 51368 | uint16 | 10 | V | 0
A27_SPEC-TC0011-04 |  | 1 | 설정 Readback Min Voltage | 51368 | uint16 | 5 | V | 0
A27_SPEC-TC0012-01 | VLN 4V 60Hz | 1 | Modbus LN A | 4003 | float | 0 | V | 0
A27_SPEC-TC0012-01 | VLN 4V 60Hz | 2 | Modbus LN B | 4005 | float | 0 | V | 0
A27_SPEC-TC0012-01 | VLN 4V 60Hz | 3 | Modbus LN C | 4007 | float | 0 | V | 0
A27_SPEC-TC0012-02 | VLN 6V 60Hz | 1 | Modbus LN A | 4003 | float | 6 | V | 3
A27_SPEC-TC0012-02 | VLN 6V 60Hz | 2 | Modbus LN B | 4005 | float | 6 | V | 3
A27_SPEC-TC0012-02 | VLN 6V 60Hz | 3 | Modbus LN C | 4007 | float | 6 | V | 3
A27_SPEC-TC0013-01 | I 0.05A 220V 60Hz | 1 | Modbus Current A | 4073 | float | 0.05 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-01 | I 0.05A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current B | 4075 | float | 0.05 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-01 | I 0.05A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current C | 4077 | float | 0.05 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-01 | I 0.05A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current Average | 4079 | float | 0.05 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-02 | I 5.0A 220V 60Hz | 1 | Modbus Current A | 4073 | float | 5 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-02 | I 5.0A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current B | 4075 | float | 5 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-02 | I 5.0A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current C | 4077 | float | 5 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-02 | I 5.0A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current Average | 4079 | float | 5 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-03 | I 10.0A 220V 60Hz | 1 | Modbus Current A | 4073 | float | 10 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-03 | I 10.0A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current B | 4075 | float | 10 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-03 | I 10.0A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current C | 4077 | float | 10 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0013-03 | I 10.0A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current Average | 4079 | float | 10 | A | 0.2
A27_SPEC-TC0015 | I 1_3_5A 220V 60Hz | 1 | Modbus Current A | 4073 | float | 1 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0015 | I 1_3_5A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current B | 4075 | float | 3 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0015 | I 1_3_5A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current C | 4077 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0015 | I 1_3_5A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current Average | 4079 | float | 3 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | 1 | 설정 Readback CT Primary | 51369 | uint32 | 50 | raw | 0
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current A | 4073 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current B | 4075 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current C | 4077 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | 5 | Modbus Current Average | 4079 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | 1 | 설정 Readback CT Primary | 51369 | uint32 | 100 | raw | 0
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current A | 4073 | float | 10 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current B | 4075 | float | 10 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current C | 4077 | float | 10 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | 5 | Modbus Current Average | 4079 | float | 10 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | 1 | 설정 Readback CT Secondary | 51371 | uint16 | 25 | raw | 0
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current A | 4073 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current B | 4075 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current C | 4077 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | 5 | Modbus Current Average | 4079 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0018-01 | I 5A 220V 60Hz | 1 | 설정 Readback Direction | 51372 | uint16 | 0 |  | 0
A27_SPEC-TC0018-01 | I 5A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current A | 4073 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0018-01 | I 5A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current B | 4075 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0018-01 | I 5A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current C | 4077 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0018-02 | I 5A 220V 60Hz | 1 | 설정 Readback Direction | 51372 | uint16 | 1 |  | 0
A27_SPEC-TC0018-02 | I 5A 220V 60Hz | 2 | Modbus Current A | 4073 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0018-02 | I 5A 220V 60Hz | 3 | Modbus Current B | 4075 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0018-02 | I 5A 220V 60Hz | 4 | Modbus Current C | 4077 | float | 5 | A | 0.5
A27_SPEC-TC0019-01 |  | 1 | 설정 Readback Direction | 51372 | uint16 | 1 |  | 0
A27_SPEC-TC0019-02 |  | 1 | 설정 Readback Direction | 51372 | uint16 | 0 |  | 0
A27_SPEC-TC0020-01 | I 19mA 220V 60Hz | 1 | Modbus Current A | 4073 | float | 0 | A | 0
A27_SPEC-TC0020-01 | I 19mA 220V 60Hz | 2 | Modbus Current B | 4075 | float | 0 | A | 0
A27_SPEC-TC0020-01 | I 19mA 220V 60Hz | 3 | Modbus Current C | 4077 | float | 0 | A | 0
A27_SPEC-TC0020-02 | I 21mA 220V 60Hz | 1 | Modbus Current A | 4073 | float | 0.021 | A | 10
A27_SPEC-TC0020-02 | I 21mA 220V 60Hz | 2 | Modbus Current B | 4075 | float | 0.021 | A | 10
A27_SPEC-TC0020-02 | I 21mA 220V 60Hz | 3 | Modbus Current C | 4077 | float | 0.021 | A | 10
A27_SPEC-TC0021-01 |  | 1 | 설정 Readback Min Current | 51375 | uint16 | 1 | mA | 0
A27_SPEC-TC0021-02 |  | 1 | 설정 Readback Min Current | 51375 | uint16 | 100 | mA | 0
A27_SPEC-TC0021-03 |  | 1 | 설정 Readback Min Current | 51375 | uint16 | 20 | mA | 0
A27_SPEC-TC0022-01 | 220V 0.1A PF1.0 | 1 | Modbus KW total | 4143 | float | 0.066 | kW | 1
A27_SPEC-TC0022-02 | 220V 5.0A PF1.0 | 1 | Modbus KW total | 4143 | float | 3.3 | kW | 0.5
A27_SPEC-TC0024-01 | 220V 0.1A | 1 | Modbus KVA total | 4159 | float | 0.066 | kVA | 1
A27_SPEC-TC0024-02 | 220V 5.0A | 1 | Modbus KVA total | 4159 | float | 3.3 | kVA | 0.5
A27_SPEC-TC0025-01 | 220V 5A PF1.0 | 1 | Modbus KW A | 4137 | float | 1.1 | kW/kVA/PF | 0.5
A27_SPEC-TC0025-01 | 220V 5A PF1.0 | 2 | Modbus KW B | 4139 | float | 1.1 | kW/kVA/PF | 0.5
A27_SPEC-TC0025-01 | 220V 5A PF1.0 | 3 | Modbus KW C | 4141 | float | 1.1 | kW/kVA/PF | 0.5
A27_SPEC-TC0025-01 | 220V 5A PF1.0 | 4 | Modbus KW total | 4143 | float | 3.3 | kW/kVA/PF | 0.5
A27_SPEC-TC0025-02 | 220V 5A PF1.0 | 5 | Modbus KVA total | 4159 | float | 3.3 | kW/kVA/PF | 0.5
A27_SPEC-TC0025-03 | 220V 5A PF1.0 | 6 | Modbus PF total | 4167 | float | 1 | kW/kVA/PF | 1
A27_SPEC-TC0027-01 | 220V 5A PF1.0 | 1 | 설정 Readback Direction | 51372 | uint16 | 0 |  | 0
A27_SPEC-TC0027-01 | 220V 5A PF1.0 | 2 | Modbus KW total | 4143 | float | 3.3 | kW | 0.5
A27_SPEC-TC0027-02 | 220V 5A PF1.0 | 1 | 설정 Readback Direction | 51372 | uint16 | 1 |  | 0
A27_SPEC-TC0027-02 | 220V 5A PF1.0 | 2 | Modbus KW total | 4143 | float | -3.3 | kW | 0.5
A27_SPEC-TC0027-03 |  | 1 | 설정 Readback Direction | 51372 | uint16 | 0 |  | 0
A27_SPEC-TC0028-01 |  | 1 | 설정 Readback Phase Power Calc Method | 51377 | uint16 | 1 |  | 0
A27_SPEC-TC0028-01 |  | 2 | 설정 Readback Total Power Calc Method | 51378 | uint16 | 1 |  | 0
A27_SPEC-TC0028-01 |  | 3 | 설정 Readback PF Sign | 51379 | uint16 | 1 |  | 0
A27_SPEC-TC0028-01 |  | 4 | 설정 Readback PF Value at No-Load | 51380 | uint16 | 1 |  | 0
A27_SPEC-TC0028-02 |  | 1 | 설정 Readback Phase Power Calc Method | 51377 | uint16 | 0 |  | 0
A27_SPEC-TC0028-02 |  | 2 | 설정 Readback Total Power Calc Method | 51378 | uint16 | 0 |  | 0
A27_SPEC-TC0028-02 |  | 3 | 설정 Readback PF Sign | 51379 | uint16 | 0 |  | 0
A27_SPEC-TC0028-02 |  | 4 | 설정 Readback PF Value at No-Load | 51380 | uint16 | 0 |  | 0
A27_SPEC-TC0038 |  | 1 | Readback 수전 유효전력량 | 4189 | uint32 | 12345 | kWh | 0
A27_SPEC-TC0038 |  | 2 | Readback 송전 유효전력량 | 4191 | uint32 | 23456 | kWh | 0
A27_SPEC-TC0038 |  | 3 | Readback 수전 무효전력량 | 4197 | uint32 | 34567 | kVARh | 0
A27_SPEC-TC0038 |  | 4 | Readback 송전 무효전력량 | 4199 | uint32 | 45678 | kVARh | 0
A27_SPEC-TC0038 |  | 5 | Readback 피상전력량 | 4205 | uint32 | 56789 | kVAh | 0
A27_SPEC-TC0039 |  | 1 | Readback 수전 유효전력량 = 0 | 4189 | uint32 | 0 | kWh | 0
A27_SPEC-TC0039 |  | 2 | Readback 송전 유효전력량 = 0 | 4191 | uint32 | 0 | kWh | 0
A27_SPEC-TC0039 |  | 3 | Readback 수전 무효전력량 = 0 | 4197 | uint32 | 0 | kVARh | 0
A27_SPEC-TC0039 |  | 4 | Readback 송전 무효전력량 = 0 | 4199 | uint32 | 0 | kVARh | 0
A27_SPEC-TC0039 |  | 5 | Readback 피상전력량 = 0 | 4205 | uint32 | 0 | kVAh | 0
A27_SPEC-TC0040-01 |  | 1 | Readback 수전 유효전력량 | 4189 | uint32 | 12345 | kWh | 0
A27_SPEC-TC0040-01 |  | 2 | Readback 송전 유효전력량 | 4191 | uint32 | 23456 | kWh | 0
A27_SPEC-TC0040-02 |  | 3 | Readback 수전 무효전력량 | 4197 | uint32 | 34567 | kVARh | 0
A27_SPEC-TC0040-02 |  | 4 | Readback 송전 무효전력량 | 4199 | uint32 | 45678 | kVARh | 0
A27_SPEC-TC0040-03 |  | 5 | Readback 피상전력량 | 4205 | uint32 | 56789 | kVAh | 0
A27_SPEC-TC0040-01 |  | 6 | Readback 유효전력량 Net (수전-송전) | 4193 | int32 | -11111 | kWh | 0
A27_SPEC-TC0040-01 |  | 7 | Readback 유효전력량 Sum (수전+송전) | 4195 | int32 | 35801 | kWh | 0
A27_SPEC-TC0046 | 220V 5A 정현파 | 1 | Modbus Crest Factor A | 4125 | float | 1.414 |  | 1.5
A27_SPEC-TC0046 | 220V 5A 정현파 | 2 | Modbus Crest Factor B | 4127 | float | 1.414 |  | 1.5
A27_SPEC-TC0046 | 220V 5A 정현파 | 3 | Modbus Crest Factor C | 4129 | float | 1.414 |  | 1.5
A27_SPEC-TC0047 | 220V 5A 정현파 | 1 | Modbus K-Factor A | 4131 | float | 1 |  | 2
A27_SPEC-TC0047 | 220V 5A 정현파 | 2 | Modbus K-Factor B | 4133 | float | 1 |  | 2
A27_SPEC-TC0047 | 220V 5A 정현파 | 3 | Modbus K-Factor C | 4135 | float | 1 |  | 2
A27_SPEC-TC0048-01 | 220V 5A 정현파 | 1 | Modbus V fund A | 4019 | float | 220 | V/A | 0.5
A27_SPEC-TC0048-01 | 220V 5A 정현파 | 2 | Modbus V fund B | 4021 | float | 220 | V/A | 0.5
A27_SPEC-TC0048-01 | 220V 5A 정현파 | 3 | Modbus V fund C | 4023 | float | 220 | V/A | 0.5
A27_SPEC-TC0048-02 | 220V 5A 정현파 | 4 | Modbus I fund A | 4081 | float | 5 | V/A | 0.5
A27_SPEC-TC0048-02 | 220V 5A 정현파 | 5 | Modbus I fund B | 4083 | float | 5 | V/A | 0.5
A27_SPEC-TC0048-02 | 220V 5A 정현파 | 6 | Modbus I fund C | 4085 | float | 5 | V/A | 0.5
A27_SPEC-TC0048-01 | 220V 5A 정현파 | 7 | Modbus V RMS A | 4003 | float | 220 | V/A | 0.5
A27_SPEC-TC0048-02 | 220V 5A 정현파 | 8 | Modbus I RMS A | 4073 | float | 5 | V/A | 0.5
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | 1 | Modbus V unbalance LN (NEMA) | 4057 | float | 4.55 | % | 11 | ±0.5%p → 11% 로 환산
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | 2 | Modbus V unbalance LL | 4059 | float | 2.28 | % | 15
A27_SPEC-TC0055 | I 5.5_5.0_4.5 220V | 1 | Modbus I unbalance (NEMA) | 4107 | float | 10 | % | 5 | ±0.5%p → 5% 로 환산
A27_SPEC-TC0056 | V 220_220_200 5A | 1 | Modbus V positive seq (U1) | 4051 | float | 213.33 | V | 1
A27_SPEC-TC0056 | V 220_220_200 5A | 2 | Modbus V negative seq (U2) | 4053 | float | 6.67 | V | 22 | ±1.5V(FS 0.5%) → 22% 환산
A27_SPEC-TC0056 | V 220_220_200 5A | 3 | Modbus V zero seq (U0) | 4055 | float | 6.67 | V | 22
A27_SPEC-TC0057 | I 5_5_4 220V | 1 | Modbus I positive seq (I1) | 4101 | float | 4.67 | A | 1
A27_SPEC-TC0057 | I 5_5_4 220V | 2 | Modbus I negative seq (I2) | 4103 | float | 0.33 | A | 25
A27_SPEC-TC0057 | I 5_5_4 220V | 3 | Modbus I zero seq (I0) | 4105 | float | 0.33 | A | 25
A27_SPEC-TC0058 | V 220_220_200 5A | 1 | Modbus V seq unbalance U2 | 4063 | float | 3.13 | % | 25
A27_SPEC-TC0058 | V 220_220_200 5A | 2 | Modbus V seq unbalance U0 | 4061 | float | 3.13 | % | 25
A27_SPEC-TC0059-01 | V 230_220_210 5A | 1 | Modbus V unbalance LN | 4057 | float | 4.55 | % | 11
A27_SPEC-TC0059-01 | V 230_220_210 5A | 2 | Modbus V unbalance LL | 4059 | float | 2.28 | % | 15
A27_SPEC-TC0059-02 | V 230_220_210 5A | 2 | Modbus V unbalance LL | 4059 | float | 2.28 | % | 15
A27_SPEC-TC0060 | NEMA 크기불평형 | 1 | Modbus V unbalance LN | 4057 | float | 4.55 | % | 11
A27_SPEC-TC0060 | NEMA 크기불평형 | 2 | Modbus I unbalance | 4107 | float | 10 | % | 5
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | 3 | Modbus V U1 | 4051 | float | 213.33 | V | 0.7
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | 4 | Modbus V U2 | 4053 | float | 6.67 | V | 22
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | 5 | Modbus V U0 | 4055 | float | 6.67 | V | 22
A27_SPEC-TC0061-01 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 1 | Modbus V unbalance LN | 4057 | float | 4.55 | % | 15
A27_SPEC-TC0061-01 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 2 | Modbus V unbalance LL | 4059 | float | 2.28 | % | 15
A27_SPEC-TC0061-01 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 3 | Modbus V seq unbal U0 | 4061 | float | 2.62 | % | 25
A27_SPEC-TC0061-01 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 4 | Modbus V seq unbal U2 | 4063 | float | 2.62 | % | 25
A27_SPEC-TC0061-02 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 1 | Modbus I unbalance | 4107 | float | 10 | % | 10
A27_SPEC-TC0061-02 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 2 | Modbus I seq unbal U0 | 4109 | float | 5.77 | % | 25
A27_SPEC-TC0061-02 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 3 | Modbus I seq unbal U2 | 4111 | float | 5.77 | % | 25
A27_SPEC-TC0061-03 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 1 | Modbus V unbalance LN | 4057 | float | 4.55 | % | 15
A27_SPEC-TC0061-03 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 2 | Modbus V seq unbal U0 | 4061 | float | 2.62 | % | 25
A27_SPEC-TC0061-03 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 3 | Modbus V seq unbal U2 | 4063 | float | 2.62 | % | 25
A27_SPEC-TC0061-04 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 1 | Modbus I unbalance | 4107 | float | 10 | % | 10
A27_SPEC-TC0061-04 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 2 | Modbus I seq unbal U0 | 4109 | float | 5.77 | % | 25
A27_SPEC-TC0061-04 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 3 | Modbus I seq unbal U2 | 4111 | float | 5.77 | % | 25
A27_SPEC-TC0061-05 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 1 | Modbus V U1 (정상분) | 4051 | float | 220 | V | 1
A27_SPEC-TC0061-05 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 2 | Modbus V U2 (역상분) | 4053 | float | 5.77 | V | 25
A27_SPEC-TC0061-05 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 3 | Modbus V U0 (영상분) | 4055 | float | 5.77 | V | 25
A27_SPEC-TC0061-06 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 1 | Modbus I I1 (정상분) | 4101 | float | 5 | A | 1
A27_SPEC-TC0061-06 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 2 | Modbus I I2 (역상분) | 4103 | float | 0.29 | A | 30
A27_SPEC-TC0061-06 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 3 | Modbus I I0 (영상분) | 4105 | float | 0.29 | A | 30

## Navigation
TC_ID | Order | Name | button_keyin | main_menu_xy | side_menu_xy | data_view_xy | Wait(s) | Notes
A27_SPEC-TC0001-01 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Line-to-Line
A27_SPEC-TC0001-02 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Line-to-Line
A27_SPEC-TC0001-03 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Line-to-Line
A27_SPEC-TC0003-01 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 150 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Phase
A27_SPEC-TC0003-02 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 150 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Phase
A27_SPEC-TC0003-03 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 150 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Phase
A27_SPEC-TC0005 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Line-to-Line
A27_SPEC-TC0006 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 150 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Phase
A27_SPEC-TC0007-01 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Line-to-Line
A27_SPEC-TC0007-02 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Line-to-Line
A27_SPEC-TC0008 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,105 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Line-to-Line
A27_SPEC-TC0009 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,185 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Fundamental
A27_SPEC-TC0010 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65,185 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Fundamental
A27_SPEC-TC0012-01 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 150 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Phase
A27_SPEC-TC0012-02 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 150 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Phase
A27_SPEC-TC0020-01 | 1 | CURRENT 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 335, 65 | 65, 105 |  | 0.5 | HOME > CURRENT > Phase. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0020-02 | 1 | CURRENT 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 335, 65 | 65, 105 |  | 0.5 | HOME > CURRENT > Phase. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0013-01 | 1 | CURRENT 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 335, 65 | 65, 105 |  | 0.5 | HOME > CURRENT > Phase. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0013-02 | 1 | CURRENT 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 335, 65 | 65, 105 |  | 0.5 | HOME > CURRENT > Phase. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0013-03 | 1 | CURRENT 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 335, 65 | 65, 105 |  | 0.5 | HOME > CURRENT > Phase. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0015 | 1 | CURRENT 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 335, 65 | 65, 105 |  | 0.5 | HOME > CURRENT > Phase. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0016-01 | 1 | CURRENT 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 335, 65 | 65, 105 |  | 0.5 | HOME > CURRENT > Phase. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0016-02 | 1 | CURRENT 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 335, 65 | 65, 105 |  | 0.5 | HOME > CURRENT > Phase. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0017 | 1 | CURRENT 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 335, 65 | 65, 105 |  | 0.5 | HOME > CURRENT > Phase. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0018-01 | 1 | CURRENT 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 335, 65 | 65, 105 |  | 0.5 | HOME > CURRENT > Phase. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0018-02 | 1 | CURRENT 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 335, 65 | 65, 105 |  | 0.5 | HOME > CURRENT > Phase. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0022-01 | 1 | POWER 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 470, 65 | 65, 105 |  | 0.5 | HOME > POWER ENERGY > Active Power. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0022-02 | 1 | POWER 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 470, 65 | 65, 105 |  | 0.5 | HOME > POWER ENERGY > Active Power. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0024-01 | 1 | POWER 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 470, 65 | 65, 185 |  | 0.5 | HOME > POWER ENERGY > Apparent Power. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0024-02 | 1 | POWER 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 470, 65 | 65, 185 |  | 0.5 | HOME > POWER ENERGY > Apparent Power. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0025-01 | 1 | POWER 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 470, 65 | 65, 105 |  | 0.5 | HOME > POWER ENERGY > Active Power. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0025-02 | 1 | POWER 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 470, 65 | 65, 185 |  | 0.5 | HOME > POWER ENERGY > Apparent Power. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0025-03 | 1 | POWER 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 470, 65 | 65, 225 |  | 0.5 | HOME > POWER ENERGY > Power Factor. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0027-01 | 1 | POWER 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 470, 65 | 65, 105 |  | 0.5 | HOME > POWER ENERGY > Active. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0027-02 | 1 | POWER 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 470, 65 | 65, 105 |  | 0.5 | HOME > POWER ENERGY > Active. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0040-01 | 1 | ENERGY 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 470, 65 | 65, 305 |  | 0.5 | HOME > POWER ENERGY > Active Energy. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0040-02 | 1 | ENERGY 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 470, 65 | 65, 345 |  | 0.5 | HOME > POWER ENERGY > Reactive Energy. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0040-03 | 1 | ENERGY 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 470, 65 | 65, 385 |  | 0.5 | HOME > POWER ENERGY > Apparent Energy. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0046 | 1 | CURRENT 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 335, 65 | 65, 345 |  | 0.5 | HOME > CURRENT > Crest Factor. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0047 | 1 | CURRENT 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 335, 65 | 65, 385 |  | 0.5 | HOME > CURRENT > K-Factor. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0048-01 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 185 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Fundamental. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0048-02 | 1 | CURRENT 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 335, 65 | 65, 145 |  | 0.5 | HOME > CURRENT > Fundamental. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0054 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 265 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Unbalance. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0055 | 1 | CURRENT 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 335, 65 | 65, 305 |  | 0.5 | HOME > CURRENT > Unbalance. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준
A27_SPEC-TC0056 | 1 | ANALYSIS 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 605, 65 | 65, 145 |  | 0.5 | HOME > ANALYSIS > Voltage Symmetrical. main 605,65는 메뉴 간격(135px) 기반 추정 — 실기 첫 실행 시 스크린샷 확인 필요
A27_SPEC-TC0057 | 1 | ANALYSIS 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 605, 65 | 65, 185 |  | 0.5 | HOME > ANALYSIS > Current Symmetrical. main 605,65는 메뉴 간격(135px) 기반 추정 — 실기 첫 실행 시 스크린샷 확인 필요
A27_SPEC-TC0058 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 265 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Unbalance. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준.
A27_SPEC-TC0059-01 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 265 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Unbalance. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준.
A27_SPEC-TC0059-02 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 265 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Unbalance. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준.
A27_SPEC-TC0060 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 265 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Unbalance. 좌표는 Demo_Test_A2700M 기준. 출력 2개 모두 동일 화면 판정. 대칭좌표 성분(V)은 통신으로 확인
A27_SPEC-TC0061-01 | 1 | VOLTAGE 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 200,65 | 65, 265 |  | 0.5 | HOME > VOLTAGE > Unbalance. Demo_Test 기준
A27_SPEC-TC0061-02 | 1 | CURRENT 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 335, 65 | 65, 305 |  | 0.5 | HOME > CURRENT > Unbalance. Demo_Test 기준
A27_SPEC-TC0061-03 | 1 | ANALYSIS 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 605, 65 | 65, 225 |  | 0.5 | HOME > ANALYSIS > Voltage Unbalance. 좌표 추정 — 확인 필요
A27_SPEC-TC0061-04 | 1 | ANALYSIS 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 605, 65 | 65, 265 |  | 0.5 | HOME > ANALYSIS > Current Unbalance. 좌표 추정 — 확인 필요
A27_SPEC-TC0061-05 | 1 | ANALYSIS 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 605, 65 | 65, 145 |  | 0.5 | HOME > ANALYSIS > Voltage Symmetrical. 좌표 추정 — 확인 필요
A27_SPEC-TC0061-06 | 1 | ANALYSIS 화면 이동 | Home; Home | 45, 160; 605, 65 | 65, 185 |  | 0.5 | HOME > ANALYSIS > Current Symmetrical. 좌표 추정 — 확인 필요

## Expected
TC_ID | Source Name | Check Name | Expected | Unit | Tolerance | roi_xy | Required Text | Notes | ratio_range | ratio_text | ratio_unit
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | AB 표시값 | 110 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | BC 표시값 | 110 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | CA 표시값 | 110 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | Average | 110 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0001-01 | VLL 110.0V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | AB 표시값 | 380 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | BC 표시값 | 380 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | CA 표시값 | 380 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | Average | 380 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0001-02 | VLL 380.0V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | AB 표시값 | 519.62 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | BC 표시값 | 519.62 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | CA 표시값 | 519.62 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | Average | 519.62 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0001-03 | VLL 519.62V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Voltage
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | A 표시값 | 65 | V | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | B 표시값 | 65 | V | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | C 표시값 | 65 | V | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | Average | 65 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0003-01 | VLN 65.0V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Voltage
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | A 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | B 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | C 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | Average | 220 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0003-02 | VLN 220.0V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Voltage
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | A 표시값 | 300 | V | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | B 표시값 | 300 | V | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | C 표시값 | 300 | V | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | Average | 300 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0003-03 | VLN 300.0V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | AB 표시값 | 389.74 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | BC 표시값 | 407.06 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | CA 표시값 | 398.5 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | Average | 398.43 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0005 | VLN 220_230_240 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Voltage
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | A 표시값 | 65 | V | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | B 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | C 표시값 | 300 | V | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | Average | 195 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0006 | VLN 65_220_300 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | AB 표시값 | 381.05 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | BC 표시값 | 381.05 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | CA 표시값 | 381.05 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | Average | 381.05 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0007-01 | VLN 220V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | AB 표시값 | 762.1 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | BC 표시값 | 762.1 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | CA 표시값 | 762.1 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | Average | 762.1 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0007-02 | VLN 220V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Line-to-Line Voltage
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | AB 표시값 | 762.1 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | BC 표시값 | 762.1 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | CA 표시값 | 762.1 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | Average | 762.1 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0008 | VLN 220V 5A 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0009 | VLN 220V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Fundamental Voltage
A27_SPEC-TC0009 | VLN 220V 5A 60Hz | A 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0009 | VLN 220V 5A 60Hz | B 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0009 | VLN 220V 5A 60Hz | C 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0009 | VLN 220V 5A 60Hz | Average | 220 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0010 | VLL 380V 5A 60Hz | Title |  |  |  |  | Fundamental Voltage
A27_SPEC-TC0010 | VLL 380V 5A 60Hz | AB 표시값 | 380 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0010 | VLL 380V 5A 60Hz | BC 표시값 | 380 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0010 | VLL 380V 5A 60Hz | CA 표시값 | 380 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0010 | VLL 380V 5A 60Hz | Average | 380 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0012-01 | VLN 4V 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Voltage
A27_SPEC-TC0012-01 | VLN 4V 60Hz | A 표시값 | 0 | V | 0 |  | A
A27_SPEC-TC0012-01 | VLN 4V 60Hz | B 표시값 | 0 | V | 0 |  | B
A27_SPEC-TC0012-01 | VLN 4V 60Hz | C 표시값 | 0 | V | 0 |  | C
A27_SPEC-TC0012-01 | VLN 4V 60Hz | Average | 0 | V | 0 |  | AVG
A27_SPEC-TC0012-01 | VLN 4V 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0012-02 | VLN 6V 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Voltage
A27_SPEC-TC0012-02 | VLN 6V 60Hz | A 표시값 | 6 | V | 5 |  | A
A27_SPEC-TC0012-02 | VLN 6V 60Hz | B 표시값 | 6 | V | 5 |  | B
A27_SPEC-TC0012-02 | VLN 6V 60Hz | C 표시값 | 6 | V | 5 |  | C
A27_SPEC-TC0012-02 | VLN 6V 60Hz | Average | 6 | V | 5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0012-02 | VLN 6V 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0020-01 | I 19mA 220V 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Current
A27_SPEC-TC0020-01 | I 19mA 220V 60Hz | A 표시값 | 0 | A | 0 |  | A
A27_SPEC-TC0020-01 | I 19mA 220V 60Hz | B 표시값 | 0 | A | 0 |  | B
A27_SPEC-TC0020-01 | I 19mA 220V 60Hz | C 표시값 | 0 | A | 0 |  | C
A27_SPEC-TC0020-01 | I 19mA 220V 60Hz | Average | 0 | A | 0 |  | AVG
A27_SPEC-TC0020-01 | I 19mA 220V 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0020-01 | I 19mA 220V 60Hz | Ratio | [5 empty] | Demo Test와 동일한 Ratio 범위 판정; 세미콜론 순서는 OCR 표시 순서 | 0 ~ 0; 0 ~ 0; 0 ~ 0; 0 ~ 0 |  | %
A27_SPEC-TC0020-02 | I 21mA 220V 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Current
A27_SPEC-TC0020-02 | I 21mA 220V 60Hz | A 표시값 | 21 | mA | 10 |  | A
A27_SPEC-TC0020-02 | I 21mA 220V 60Hz | B 표시값 | 21 | mA | 10 |  | B
A27_SPEC-TC0020-02 | I 21mA 220V 60Hz | C 표시값 | 21 | mA | 10 |  | C
A27_SPEC-TC0020-02 | I 21mA 220V 60Hz | Average | 21 | mA | 10 |  | AVG
A27_SPEC-TC0020-02 | I 21mA 220V 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0020-02 | I 21mA 220V 60Hz | Ratio | [5 empty] | Demo Test와 동일한 Ratio 범위 판정; 세미콜론 순서는 OCR 표시 순서 | 0.3 ~ 0.5; 0.3 ~ 0.5; 0.3 ~ 0.5; 0.3 ~ 0.5 |  | %
A27_SPEC-TC0013-01 | I 0.05A 220V 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Current
A27_SPEC-TC0013-01 | I 0.05A 220V 60Hz | A 표시값 | 50 | mA | 1.0 |  | A
A27_SPEC-TC0013-01 | I 0.05A 220V 60Hz | B 표시값 | 50 | mA | 1.0 |  | B
A27_SPEC-TC0013-01 | I 0.05A 220V 60Hz | C 표시값 | 50 | mA | 1.0 |  | C
A27_SPEC-TC0013-01 | I 0.05A 220V 60Hz | Average | 50 | mA | 1.0 |  | AVG
A27_SPEC-TC0013-01 | I 0.05A 220V 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0013-01 | I 0.05A 220V 60Hz | Ratio | [5 empty] | Demo Test와 동일한 Ratio 범위 판정; 세미콜론 순서는 OCR 표시 순서 | 0.9 ~ 1.1; 0.9 ~ 1.1; 0.9 ~ 1.1; 0.9 ~ 1.1 |  | %
A27_SPEC-TC0013-02 | I 5.0A 220V 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Current
A27_SPEC-TC0013-02 | I 5.0A 220V 60Hz | A 표시값 | 5 | A | 0.2 |  | A
A27_SPEC-TC0013-02 | I 5.0A 220V 60Hz | B 표시값 | 5 | A | 0.2 |  | B
A27_SPEC-TC0013-02 | I 5.0A 220V 60Hz | C 표시값 | 5 | A | 0.2 |  | C
A27_SPEC-TC0013-02 | I 5.0A 220V 60Hz | Average | 5 | A | 0.2 |  | AVG
A27_SPEC-TC0013-02 | I 5.0A 220V 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0013-02 | I 5.0A 220V 60Hz | Ratio | [5 empty] | Demo Test와 동일한 Ratio 범위 판정; 세미콜론 순서는 OCR 표시 순서 | 99 ~ 101; 99 ~ 101; 99 ~ 101; 99 ~ 101 |  | %
A27_SPEC-TC0013-03 | I 10.0A 220V 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Current
A27_SPEC-TC0013-03 | I 10.0A 220V 60Hz | A 표시값 | 10 | A | 0.2 |  | A
A27_SPEC-TC0013-03 | I 10.0A 220V 60Hz | B 표시값 | 10 | A | 0.2 |  | B
A27_SPEC-TC0013-03 | I 10.0A 220V 60Hz | C 표시값 | 10 | A | 0.2 |  | C
A27_SPEC-TC0013-03 | I 10.0A 220V 60Hz | Average | 10 | A | 0.2 |  | AVG
A27_SPEC-TC0013-03 | I 10.0A 220V 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0013-03 | I 10.0A 220V 60Hz | Ratio | [5 empty] | Demo Test와 동일한 Ratio 범위 판정; 세미콜론 순서는 OCR 표시 순서 | 199 ~ 201; 199 ~ 201; 199 ~ 201; 199 ~ 201 |  | %
A27_SPEC-TC0015 | I 1_3_5A 220V 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Current
A27_SPEC-TC0015 | I 1_3_5A 220V 60Hz | A 표시값 | 1 | A | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0015 | I 1_3_5A 220V 60Hz | B 표시값 | 3 | A | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0015 | I 1_3_5A 220V 60Hz | C 표시값 | 5 | A | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0015 | I 1_3_5A 220V 60Hz | Average | 3 | A | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0015 | I 1_3_5A 220V 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0015 | I 1_3_5A 220V 60Hz | Ratio | [5 empty] | Demo Test와 동일한 Ratio 범위 판정; 세미콜론 순서는 OCR 표시 순서 | 59 ~ 61; 19 ~ 21; 59 ~ 61; 99 ~ 101 |  | %
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Current
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | A 표시값 | 5 | A | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | B 표시값 | 5 | A | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | C 표시값 | 5 | A | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | Average | 5 | A | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0016-01 | I 5A 220V 60Hz | Ratio | [5 empty] | Demo Test와 동일한 Ratio 범위 판정; 세미콜론 순서는 OCR 표시 순서 | 99 ~ 101; 99 ~ 101; 99 ~ 101; 99 ~ 101 |  | %
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Current
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | A 표시값 | 10 | A | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | B 표시값 | 10 | A | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | C 표시값 | 10 | A | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | Average | 10 | A | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0016-02 | I 5A 220V 60Hz | Ratio | [5 empty] | Demo Test와 동일한 Ratio 범위 판정; 세미콜론 순서는 OCR 표시 순서 | 198 ~ 202; 198 ~ 202; 198 ~ 202; 198 ~ 202 |  | %
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Current
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | A 표시값 | 5 | A | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | B 표시값 | 5 | A | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | C 표시값 | 5 | A | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | Average | 5 | A | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0017 | I 2.5A 220V 60Hz | Ratio | [5 empty] | Demo Test와 동일한 Ratio 범위 판정; 세미콜론 순서는 OCR 표시 순서 | 99 ~ 101; 99 ~ 101; 99 ~ 101; 99 ~ 101 |  | %
A27_SPEC-TC0018-01 | I 5A 220V 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Current
A27_SPEC-TC0018-01 | I 5A 220V 60Hz | A 표시값 | 5 | A | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0018-01 | I 5A 220V 60Hz | B 표시값 | 5 | A | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0018-01 | I 5A 220V 60Hz | C 표시값 | 5 | A | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0018-01 | I 5A 220V 60Hz | Average | 5 | A | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0018-01 | I 5A 220V 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0018-01 | I 5A 220V 60Hz | Ratio | [5 empty] | Demo Test와 동일한 Ratio 범위 판정; 세미콜론 순서는 OCR 표시 순서 | 99 ~ 101; 99 ~ 101; 99 ~ 101; 99 ~ 101 |  | %
A27_SPEC-TC0018-02 | I 5A 220V 60Hz | Title |  |  |  |  | Phase Current
A27_SPEC-TC0018-02 | I 5A 220V 60Hz | A 표시값 | 5 | A | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0018-02 | I 5A 220V 60Hz | B 표시값 | 5 | A | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0018-02 | I 5A 220V 60Hz | C 표시값 | 5 | A | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0018-02 | I 5A 220V 60Hz | Average | 5 | A | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0018-02 | I 5A 220V 60Hz | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0018-02 | I 5A 220V 60Hz | Ratio | [5 empty] | Demo Test와 동일한 Ratio 범위 판정; 세미콜론 순서는 OCR 표시 순서 | 99 ~ 101; 99 ~ 101; 99 ~ 101; 99 ~ 101 |  | %
A27_SPEC-TC0022-01 | 220V 0.1A PF1.0 | Title |  |  |  |  | Active Power | 저전류 조건: 표시가 W 단위로 자동 스케일되지 않음
A27_SPEC-TC0022-01 | 220V 0.1A PF1.0 | A 표시값 | 22.00 | w¦W | 1 |  | A
A27_SPEC-TC0022-01 | 220V 0.1A PF1.0 | B 표시값 | 22.00 | w¦W | 1 |  | B
A27_SPEC-TC0022-01 | 220V 0.1A PF1.0 | C 표시값 | 22.00 | w¦W | 1 |  | C
A27_SPEC-TC0022-01 | 220V 0.1A PF1.0 | TOTAL 표시값 | 66.00 | w¦W | 1 |  | TOTAL
A27_SPEC-TC0022-01 | 220V 0.1A PF1.0 | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0022-01 | 220V 0.1A PF1.0 | 단위 필터 |  | % |  |  |  | 전력 화면 % 영역 토큰 제외용
A27_SPEC-TC0022-02 | 220V 5.0A PF1.0 | Title |  |  |  |  | Active Power
A27_SPEC-TC0022-02 | 220V 5.0A PF1.0 | A 표시값 | 1.1 | kW | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0022-02 | 220V 5.0A PF1.0 | B 표시값 | 1.1 | kW | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0022-02 | 220V 5.0A PF1.0 | C 표시값 | 1.1 | kW | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0022-02 | 220V 5.0A PF1.0 | TOTAL 표시값 | 3.3 | kW | 0.5 |  | TOTAL
A27_SPEC-TC0022-02 | 220V 5.0A PF1.0 | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0022-02 | 220V 5.0A PF1.0 | 단위 필터 |  | % |  |  |  | 전력 화면 % 영역 토큰 제외용
A27_SPEC-TC0024-01 | 220V 0.1A | Title |  |  |  |  | Apparent Power | 저전류 조건: 표시가 VA 단위로 자동 스케일되지 않음
A27_SPEC-TC0024-01 | 220V 0.1A | A 표시값 | 22.00 | VA | 1 |  | A
A27_SPEC-TC0024-01 | 220V 0.1A | B 표시값 | 22.00 | VA | 1 |  | B
A27_SPEC-TC0024-01 | 220V 0.1A | C 표시값 | 22.00 | VA | 1 |  | C
A27_SPEC-TC0024-01 | 220V 0.1A | TOTAL 표시값 | 66.00 | VA | 1 |  | TOTAL
A27_SPEC-TC0024-01 | 220V 0.1A | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0024-01 | 220V 0.1A | 단위 필터 |  | % |  |  |  | 전력 화면 % 영역 토큰 제외용
A27_SPEC-TC0024-02 | 220V 5.0A | Title |  |  |  |  | Apparent Power
A27_SPEC-TC0024-02 | 220V 5.0A | A 표시값 | 1.1 | kVA | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0024-02 | 220V 5.0A | B 표시값 | 1.1 | kVA | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0024-02 | 220V 5.0A | C 표시값 | 1.1 | kVA | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0024-02 | 220V 5.0A | TOTAL 표시값 | 3.3 | kVA | 0.5 |  | TOTAL
A27_SPEC-TC0024-02 | 220V 5.0A | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0024-02 | 220V 5.0A | 단위 필터 |  | % |  |  |  | 전력 화면 % 영역 토큰 제외용
A27_SPEC-TC0025-01 | 220V 5A PF1.0 | Title |  |  |  |  | Active Power
A27_SPEC-TC0025-01 | 220V 5A PF1.0 | A 표시값 | 1.1 | kW | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0025-01 | 220V 5A PF1.0 | B 표시값 | 1.1 | kW | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0025-01 | 220V 5A PF1.0 | C 표시값 | 1.1 | kW | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0025-01 | 220V 5A PF1.0 | TOTAL 표시값 | 3.3 | kW | 0.5 |  | TOTAL
A27_SPEC-TC0025-01 | 220V 5A PF1.0 | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0025-01 | 220V 5A PF1.0 | 단위 필터 |  | % |  |  |  | % 영역 토큰 제외용
A27_SPEC-TC0025-02 | 220V 5A PF1.0 | Title |  |  |  |  | Apparent Power
A27_SPEC-TC0025-02 | 220V 5A PF1.0 | A 표시값 | 1.1 | kVA | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0025-02 | 220V 5A PF1.0 | B 표시값 | 1.1 | kVA | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0025-02 | 220V 5A PF1.0 | C 표시값 | 1.1 | kVA | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0025-02 | 220V 5A PF1.0 | TOTAL 표시값 | 3.3 | kVA | 0.5 |  | TOTAL
A27_SPEC-TC0025-02 | 220V 5A PF1.0 | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0025-02 | 220V 5A PF1.0 | 단위 필터 |  | % |  |  |  | % 영역 토큰 제외용
A27_SPEC-TC0025-03 | 220V 5A PF1.0 | Title |  |  |  |  | Power Factor
A27_SPEC-TC0025-03 | 220V 5A PF1.0 | A 표시값 | 1 |  | 1 |  | A
A27_SPEC-TC0025-03 | 220V 5A PF1.0 | B 표시값 | 1 |  | 1 |  | B
A27_SPEC-TC0025-03 | 220V 5A PF1.0 | C 표시값 | 1 |  | 1 |  | C
A27_SPEC-TC0025-03 | 220V 5A PF1.0 | TOTAL 표시값 | 1 |  | 1 |  | TOTAL
A27_SPEC-TC0025-03 | 220V 5A PF1.0 | Ratio | [5 empty] | Demo Test와 동일한 Ratio Text OR 판정 |  | LEAD¦LAG; LEAD¦LAG; LEAD¦LAG; LEAD¦LAG
A27_SPEC-TC0027-01 | 220V 5A PF1.0 | Title |  |  |  |  | Active Power
A27_SPEC-TC0027-01 | 220V 5A PF1.0 | A 표시값 | 1.1 | kW | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0027-01 | 220V 5A PF1.0 | B 표시값 | 1.1 | kW | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0027-01 | 220V 5A PF1.0 | C 표시값 | 1.1 | kW | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0027-01 | 220V 5A PF1.0 | TOTAL 표시값 | 3.3 | kW | 0.5 |  | TOTAL
A27_SPEC-TC0027-01 | 220V 5A PF1.0 | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0027-01 | 220V 5A PF1.0 | 단위 필터 |  | % |  |  |  | % 영역 토큰 제외용
A27_SPEC-TC0027-02 | 220V 5A PF1.0 | Title |  |  |  |  | Active Power | Reverse: 음수 표시 확인. OCR이 - 부호를 놓치면 FAIL 가능
A27_SPEC-TC0027-02 | 220V 5A PF1.0 | A 표시값 | -1.1 | kW | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0027-02 | 220V 5A PF1.0 | B 표시값 | -1.1 | kW | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0027-02 | 220V 5A PF1.0 | C 표시값 | -1.1 | kW | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0027-02 | 220V 5A PF1.0 | TOTAL 표시값 | -3.3 | kW | 0.5 |  | TOTAL
A27_SPEC-TC0027-02 | 220V 5A PF1.0 | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0027-02 | 220V 5A PF1.0 | 단위 필터 |  | % |  |  |  | % 영역 토큰 제외용
A27_SPEC-TC0040-01 |  | Title |  |  |  |  | Active Energy | 콤마 표시 시 숫자 파싱 실패 가능.
A27_SPEC-TC0040-01 |  | REC 표시값 | 12345 | kWh | 0 |  | REC
A27_SPEC-TC0040-01 |  | DEL 표시값 | 23456 | kWh | 0 |  | DEL
A27_SPEC-TC0040-01 |  | NET 표시값 | -11111 | kWh | 0 |  | NET
A27_SPEC-TC0040-01 |  | SUM 표시값 | 35801 | kWh | 0 |  | SUM
A27_SPEC-TC0040-02 |  | Title |  |  |  |  | Reactive Energy | 콤마 표시 시 숫자 파싱 실패 가능. Q NET/SUM 은 화면만 판정 (통신 rec/del 만 존재)
A27_SPEC-TC0040-02 |  | REC 표시값 | 34567 | kVARh | 0 |  | REC
A27_SPEC-TC0040-02 |  | DEL 표시값 | 45678 | kVARh | 0 |  | DEL
A27_SPEC-TC0040-02 |  | NET 표시값 | -11111 | kVARh | 0 |  | NET
A27_SPEC-TC0040-02 |  | SUM 표시값 | 80245 | kVARh | 0 |  | SUM
A27_SPEC-TC0040-03 |  | Title |  |  |  |  | Apparent Energy | 단일값 화면. 라벨 구성 불확실 — 첫 실행 후 조정
A27_SPEC-TC0040-03 |  | kVAh 표시값 | 56789 | kVAh | 0 |  | kVAh | kVAh 토큰을 앵커로 같은 행 숫자 판정
A27_SPEC-TC0046 | 220V 5A 정현파 | Title |  |  |  |  | Crest Factor
A27_SPEC-TC0046 | 220V 5A 정현파 | A 표시값 | 1.414 |  | 1.5 |  | A
A27_SPEC-TC0046 | 220V 5A 정현파 | B 표시값 | 1.414 |  | 1.5 |  | B
A27_SPEC-TC0046 | 220V 5A 정현파 | C 표시값 | 1.414 |  | 1.5 |  | C
A27_SPEC-TC0046 | 220V 5A 정현파 | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0047 | 220V 5A 정현파 | Title |  |  |  |  | K-Factor
A27_SPEC-TC0047 | 220V 5A 정현파 | A 표시값 | 1 |  | 2 |  | A
A27_SPEC-TC0047 | 220V 5A 정현파 | B 표시값 | 1 |  | 2 |  | B
A27_SPEC-TC0047 | 220V 5A 정현파 | C 표시값 | 1 |  | 2 |  | C
A27_SPEC-TC0047 | 220V 5A 정현파 | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0048-01 | 220V 5A 정현파 | Title |  |  |  |  | Fundamental Voltage | Max 버튼 없음
A27_SPEC-TC0048-01 | 220V 5A 정현파 | A 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | AB
A27_SPEC-TC0048-01 | 220V 5A 정현파 | B 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | BC
A27_SPEC-TC0048-01 | 220V 5A 정현파 | C 표시값 | 220 | V | 0.5 |  | CA
A27_SPEC-TC0048-01 | 220V 5A 정현파 | Average | 220 | V | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0048-02 | 220V 5A 정현파 | Title |  |  |  |  | Fundamental Current | Max 버튼 없음
A27_SPEC-TC0048-02 | 220V 5A 정현파 | A 표시값 | 5 | A | 0.5 |  | A
A27_SPEC-TC0048-02 | 220V 5A 정현파 | B 표시값 | 5 | A | 0.5 |  | B
A27_SPEC-TC0048-02 | 220V 5A 정현파 | C 표시값 | 5 | A | 0.5 |  | C
A27_SPEC-TC0048-02 | 220V 5A 정현파 | Average | 5 | A | 0.5 |  | AVG
A27_SPEC-TC0048-02 | 220V 5A 정현파 | Ratio | [5 empty] | Demo Test와 동일한 Ratio 범위 판정; 세미콜론 순서는 OCR 표시 순서 | 99 ~ 101; 99 ~ 101; 99 ~ 101; 99 ~ 101 |  | %
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | Title |  |  |  |  | Unbalance Voltage
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | 라벨 Negative- |  |  |  |  | Negative-
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | 라벨 NEMA |  |  |  |  | NEMA
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | 라벨 NEMA |  |  |  |  | NEMA
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | 라벨 Zero- |  |  |  |  | Zero-
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | L-N NEMA 표시값 | 4.55 | % | 11 |  |  | =0.5 ÷ Expected × 100
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | L-L NEMA 표시값 | 2.28 | % | 22
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | U0 표시값 | 2.62 | % | 19
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | U2 표시값 | 2.62 | % | 19
A27_SPEC-TC0054 | V 230_220_210 5A | Ratio | [7 empty] | L-N; L-L; U0¦UO; U2
A27_SPEC-TC0055 | I 5.5_5.0_4.5 220V | Title |  |  |  |  | Unbalance Current
A27_SPEC-TC0055 | I 5.5_5.0_4.5 220V | 라벨 NEMA |  |  |  |  | NEMA
A27_SPEC-TC0055 | I 5.5_5.0_4.5 220V | 라벨 Zero- |  |  |  |  | Zero-
A27_SPEC-TC0055 | I 5.5_5.0_4.5 220V | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0055 | I 5.5_5.0_4.5 220V | 라벨 Negative- |  |  |  |  | Negative-
A27_SPEC-TC0055 | I 5.5_5.0_4.5 220V | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0055 | I 5.5_5.0_4.5 220V | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0055 | I 5.5_5.0_4.5 220V | Phase NEMA 표시값 | 10 | % | 5
A27_SPEC-TC0055 | I 5.5_5.0_4.5 220V | U0 표시값 | 5.77 | % | 25
A27_SPEC-TC0055 | I 5.5_5.0_4.5 220V | U2 표시값 | 5.77 | % | 25
A27_SPEC-TC0055 | I 5.5_5.0_4.5 220V | Ratio | [7 empty] | Phase; U0¦UO; U2
A27_SPEC-TC0056 | V 220_220_200 5A | Title |  |  |  |  | Voltage Symmetrical | 화면 라벨 구성 미확인 — 여분 토큰으로 Fixed Text FAIL 가능, 첫 실행 후 조정
A27_SPEC-TC0056 | V 220_220_200 5A | U1 표시값 | 213.33 | V | 1 |  | U1
A27_SPEC-TC0056 | V 220_220_200 5A | U2 표시값 | 6.67 | V | 22 |  | U2
A27_SPEC-TC0056 | V 220_220_200 5A | U0 표시값 | 6.67 | V | 22 |  | U0
A27_SPEC-TC0057 | I 5_5_4 220V | Title |  |  |  |  | Current Symmetrical | 화면 라벨 구성 미확인 — 첫 실행 후 조정
A27_SPEC-TC0057 | I 5_5_4 220V | I1 표시값 | 4.67 | A | 1 |  | I1
A27_SPEC-TC0057 | I 5_5_4 220V | I2 표시값 | 0.33 | A | 25 |  | I2
A27_SPEC-TC0057 | I 5_5_4 220V | I0 표시값 | 0.33 | A | 25 |  | I0
A27_SPEC-TC0058 | V 220_220_200 5A | Title |  |  |  |  | Unbalance Voltage
A27_SPEC-TC0058 | V 220_220_200 5A | 라벨 NEMA |  |  |  |  | NEMA
A27_SPEC-TC0058 | V 220_220_200 5A | 라벨 NEMA |  |  |  |  | NEMA
A27_SPEC-TC0058 | V 220_220_200 5A | 라벨 Zero- |  |  |  |  | Zero-
A27_SPEC-TC0058 | V 220_220_200 5A | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0058 | V 220_220_200 5A | 라벨 Negative- |  |  |  |  | Negative-
A27_SPEC-TC0058 | V 220_220_200 5A | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0058 | V 220_220_200 5A | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0058 | V 220_220_200 5A | L-N NEMA 표시값 | 6.25 | % | 15 |  | L-N
A27_SPEC-TC0058 | V 220_220_200 5A | L-L NEMA 표시값 | 3.1 | % | 15 |  | L-L
A27_SPEC-TC0058 | V 220_220_200 5A | U0 표시값 | 3.13 | % | 25 |  | U0 | OCR이 U0를 UO로 읽으면 FAIL 가능
A27_SPEC-TC0058 | V 220_220_200 5A | U2 표시값 | 3.13 | % | 25 |  | U2
A27_SPEC-TC0059-01 | V 230_220_210 5A | Title |  |  |  |  | Unbalance Voltage
A27_SPEC-TC0059-01 | V 230_220_210 5A | 라벨 NEMA |  |  |  |  | NEMA
A27_SPEC-TC0059-01 | V 230_220_210 5A | 라벨 NEMA |  |  |  |  | NEMA
A27_SPEC-TC0059-01 | V 230_220_210 5A | 라벨 Zero- |  |  |  |  | Zero-
A27_SPEC-TC0059-01 | V 230_220_210 5A | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0059-01 | V 230_220_210 5A | 라벨 Negative- |  |  |  |  | Negative-
A27_SPEC-TC0059-01 | V 230_220_210 5A | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0059-01 | V 230_220_210 5A | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0059-01 | V 230_220_210 5A | L-N NEMA 표시값 | 4.55 | % | 11 |  | L-N
A27_SPEC-TC0059-01 | V 230_220_210 5A | L-L NEMA 표시값 | 2.28 | % | 15 |  | L-L
A27_SPEC-TC0059-01 | V 230_220_210 5A | U0 표시값 | 2.62 | % | 25 |  | U0 | OCR이 U0를 UO로 읽으면 FAIL 가능
A27_SPEC-TC0059-01 | V 230_220_210 5A | U2 표시값 | 2.62 | % | 25 |  | U2
A27_SPEC-TC0059-02 | V 230_220_210 5A | Title |  |  |  |  | Unbalance Voltage | 3P3W 화면 구성 미확인 — L-N 표시/라벨이 다르면 첫 실행 후 조정
A27_SPEC-TC0059-02 | V 230_220_210 5A | 라벨 NEMA |  |  |  |  | NEMA
A27_SPEC-TC0059-02 | V 230_220_210 5A | 라벨 NEMA |  |  |  |  | NEMA
A27_SPEC-TC0059-02 | V 230_220_210 5A | 라벨 Zero- |  |  |  |  | Zero-
A27_SPEC-TC0059-02 | V 230_220_210 5A | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0059-02 | V 230_220_210 5A | 라벨 Negative- |  |  |  |  | Negative-
A27_SPEC-TC0059-02 | V 230_220_210 5A | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0059-02 | V 230_220_210 5A | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0059-02 | V 230_220_210 5A | L-L NEMA 표시값 | 2.28 | % | 15 |  | L-L
A27_SPEC-TC0059-02 | V 230_220_210 5A | U0 표시값 | 2.62 | % | 25 |  | U0 | OCR이 U0를 UO로 읽으면 FAIL 가능
A27_SPEC-TC0059-02 | V 230_220_210 5A | U2 표시값 | 2.62 | % | 25 |  | U2
A27_SPEC-TC0060 | NEMA 크기불평형 | Title |  |  |  |  | Unbalance Voltage
A27_SPEC-TC0060 | NEMA 크기불평형 | 라벨 NEMA |  |  |  |  | NEMA
A27_SPEC-TC0060 | NEMA 크기불평형 | 라벨 NEMA |  |  |  |  | NEMA
A27_SPEC-TC0060 | NEMA 크기불평형 | 라벨 Zero- |  |  |  |  | Zero-
A27_SPEC-TC0060 | NEMA 크기불평형 | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0060 | NEMA 크기불평형 | 라벨 Negative- |  |  |  |  | Negative-
A27_SPEC-TC0060 | NEMA 크기불평형 | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0060 | NEMA 크기불평형 | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0060 | NEMA 크기불평형 | L-N NEMA 표시값 | 4.55 | % | 11 |  | L-N
A27_SPEC-TC0060 | NEMA 크기불평형 | L-L NEMA 표시값 | 2.28 | % | 15 |  | L-L
A27_SPEC-TC0060 | NEMA 크기불평형 | U0 표시값 | 2.62 | % | 25 |  | U0 | OCR이 U0를 UO로 읽으면 FAIL 가능
A27_SPEC-TC0060 | NEMA 크기불평형 | U2 표시값 | 2.62 | % | 25 |  | U2
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | Title |  |  |  |  | Unbalance Voltage
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | 라벨 NEMA |  |  |  |  | NEMA
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | 라벨 NEMA |  |  |  |  | NEMA
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | 라벨 Zero- |  |  |  |  | Zero-
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | 라벨 Negative- |  |  |  |  | Negative-
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | L-N NEMA 표시값 | 6.25 | % | 15 |  | L-N
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | L-L NEMA 표시값 | 3.1 | % | 15 |  | L-L
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | U0 표시값 | 3.13 | % | 25 |  | U0 | OCR이 U0를 UO로 읽으면 FAIL 가능
A27_SPEC-TC0060 | 대칭좌표 불평형 | U2 표시값 | 3.13 | % | 25 |  | U2
A27_SPEC-TC0061-01 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | Title |  |  |  |  | Unbalance Voltage
A27_SPEC-TC0061-01 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 라벨 NEMA |  |  |  |  | NEMA
A27_SPEC-TC0061-01 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 라벨 NEMA |  |  |  |  | NEMA
A27_SPEC-TC0061-01 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 라벨 Zero- |  |  |  |  | Zero-
A27_SPEC-TC0061-01 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0061-01 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 라벨 Negative- |  |  |  |  | Negative-
A27_SPEC-TC0061-01 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0061-01 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0061-01 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | L-N NEMA 표시값 | 4.55 | % | 15 |  | L-N
A27_SPEC-TC0061-01 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | L-L NEMA 표시값 | 2.28 | % | 15 |  | L-L
A27_SPEC-TC0061-01 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | U0 표시값 | 2.62 | % | 25 |  | U0 | OCR이 U0를 UO로 읽으면 FAIL 가능
A27_SPEC-TC0061-01 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | U2 표시값 | 2.62 | % | 25 |  | U2
A27_SPEC-TC0061-02 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | Title |  |  |  |  | Unbalance Current
A27_SPEC-TC0061-02 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 라벨 NEMA |  |  |  |  | NEMA
A27_SPEC-TC0061-02 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 라벨 Zero- |  |  |  |  | Zero-
A27_SPEC-TC0061-02 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0061-02 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 라벨 Negative- |  |  |  |  | Negative-
A27_SPEC-TC0061-02 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 라벨 Sequence |  |  |  |  | Sequence
A27_SPEC-TC0061-02 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | Max |  |  |  |  | Max
A27_SPEC-TC0061-02 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | Phase NEMA 표시값 | 10 | % | 10 |  | Phase
A27_SPEC-TC0061-02 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | U0 표시값 | 5.77 | % | 25 |  | U0 | OCR이 U0를 UO로 읽으면 FAIL 가능
A27_SPEC-TC0061-02 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | U2 표시값 | 5.77 | % | 25 |  | U2
A27_SPEC-TC0061-03 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | Title |  |  |  |  | Voltage Unbalance | 화면 라벨 미확인 — 첫 실행 후 조정
A27_SPEC-TC0061-03 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | NEMA 표시값 | 4.55 | % | 15 |  | NEMA
A27_SPEC-TC0061-03 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 영상 표시값 | 2.62 | % | 25 |  | U0 | OCR이 U0를 UO로 읽으면 FAIL 가능
A27_SPEC-TC0061-03 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 역상 표시값 | 2.62 | % | 25 |  | U2
A27_SPEC-TC0061-04 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | Title |  |  |  |  | Current Unbalance | 화면 라벨 미확인 — 첫 실행 후 조정
A27_SPEC-TC0061-04 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | NEMA 표시값 | 10 | % | 10 |  | NEMA
A27_SPEC-TC0061-04 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 영상 표시값 | 5.77 | % | 25 |  | U0 | OCR이 U0를 UO로 읽으면 FAIL 가능
A27_SPEC-TC0061-04 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | 역상 표시값 | 5.77 | % | 25 |  | U2
A27_SPEC-TC0061-05 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | Title |  |  |  |  | Voltage Symmetrical | 화면 라벨 미확인 — 첫 실행 후 조정
A27_SPEC-TC0061-05 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | U1 표시값 | 220 | V | 1 |  | U1
A27_SPEC-TC0061-05 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | U2 표시값 | 5.77 | V | 25 |  | U2
A27_SPEC-TC0061-05 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | U0 표시값 | 5.77 | V | 25 |  | U0 | OCR이 U0를 UO로 읽으면 FAIL 가능
A27_SPEC-TC0061-06 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | Title |  |  |  |  | Current Symmetrical | 화면 라벨 미확인 — 첫 실행 후 조정
A27_SPEC-TC0061-06 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | I1 표시값 | 5 | A | 1 |  | I1
A27_SPEC-TC0061-06 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | I2 표시값 | 0.29 | A | 30 |  | I2
A27_SPEC-TC0061-06 | V 230_220_210 I 5.5_5_4.5 | I0 표시값 | 0.29 | A | 30 |  | I0

## Guide
Sheet | Purpose | Important Rule
TestCases | TC 단위 정의 | Enable이 TRUE인 행만 실행합니다
SetupModbus | 사전 설정 통신 write | Address와 Access Address는 Accura 2700M Modbus Map 문서 주소 기준입니다. 코드가 내부에서 -1을 적용합니다
CMC | CMC256plus 출력 조건 | 이 값은 판정 대상이 아니라 DUT에 주는 자극입니다. 위상은 0/240/120 고정, 고조파 주입 불가 | 이 값은 판정 대상이 아닙니다. 위상 컬럼은 degree 단위이며 빈 셀은 0/240/120을 사용합니다.
Navigation | A2700D 표시 화면 이동 | setup_test_a2700.xlsx처럼 좌표를 세미콜론 형식으로 입력할 수 있습니다 | Home, Setup, Event, Back
Expected | 화면 OCR 판정 기준 | Required Text로 고정문자를 판정합니다. Check Name=Ratio이면 ratio_range에 low ~ high를 ;로 구분하고, 텍스트 Ratio는 ratio_text에 A¦B를 ;로 구분합니다
MeasurementModbus | CMC 인가 후 계측 register read | Address는 Modbus Map 문서 주소 기준이며 코드가 내부에서 -1 적용 | Read-only 계측값은 Value Type/Expected/Tolerance로 판정
작성 기준 | A27_SPEC-TC0001~0061 (docs.zip) | 자동화 불가/부분 TC 는 Source_Test_A2700M_작성보고서.md 참조
Tolerance | Expected 대비 % 오차 | Expected=0 이면 허용오차도 0이 되어 정확히 0일 때만 PASS (보고서 참조)
Energy Set | INT64 레지스터 | 러너가 INT64 미지원이라 uint32 2회(상위/하위 워드)로 분할 기입. 실기에서 워드 순서 검증 필요
45.160 은 이중화에서 첫번째 꺼